编号：0160-2018-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 审核员 |  |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 电仪事业部 | 电子秒表 | 1# | DM1-010 | 1等 | MPE:±(1×10-2×T0+0.003)s | 兰州石化公司计量部 | 2020.02.21 | √ |
| 电仪事业部 | 流量控制器 | 150231 | RF-2 | 4.0级 | *U*rel=1.0%,*k*=2 | 甘肃省计量院 | 2020.02.26 | √ |
| 化肥厂 | 硫化氢气体检测仪 | J307-H012434 | GAXT-H | 示值误差：-3×10-6 | 最大允许误差：±5×10-6 | 兰州石化公司计量部 | 2020.06.11 | √ |
| 环境监测站 | 超声波明渠流量计 | L3Fb13130 | HBML-3 | ±4% | 钢直尺：±0.3mm | 西北国家计量测试中心 | 2020.07.24 | √ |
| 环境监测站 | 超声波明渠流量计 | L3Fb17025 | HBML-3 | ±4% | 钢直尺：±0.3mm | 西北国家计量测试中心 | 2020.07.24 | √ |
| 炼油计量部 | 测深钢卷尺 | 0~20m | 7714 | Ⅱ等 | MPE:±(002mm+2×10-5L) | 兰州石化公司计量部 | 2020.12.01 | √ |
| 炼油计量部 | 复合式气体检测报警仪 | MA215-014602 | XT-XWHM-B-CN  | ±5% | 氧气标准物质：U=1%，k=2;硫化氢标准样气：U=2%，k=3; | 兰州石化公司计量部 | 2020.06.18 | √ |
| 流量容量检定站 | 数显式压力变送器 | 5002567 | CT-3 | 0.5级 | 活塞式压力计：0.05级 | 甘肃省计量院 | 2020.07.10 | √ |
| 流量容量检定站 | 水流量标准装置 | 08B18181 | LJX-14S | *U*rel=0.05%,*k*=2 | 砝码 M1等级 | 甘肃省计量院 | 2019.02.28 | √ |
| 审核综合意見：公司计量部建立了32项最高标准，公司其他部门建立11项最高标准，企业测量设备除自检外送甘肃省计量院、西北国家计量测试中心检定/校准。校准机构检定/校准，远程审核9份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年12月10日 上午至2020年12月11日 下午 微信图片_20201218182812_看图王审核员签字： 部门代表签字： |