编号：0220-2019-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东营市康拓科技有限责任公司 | 审核员 | 耿丽修 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产质量部 | 耐电压电测试仪 | 04078 | CC-2672D-A | 电压：*U*rel=0.62V *K*=2；电流：*U*rel=0.64mA *K*=2时间： *U*rel=1.9 s K=2 | 耐电压测试仪检定装置测量范围：电压：（100~15000）V；电流：（0.1~200）mA时间：（0.1~100）s准确度等级：0.5级 | 山东溯源检测有限公司 | 2020年11月27日 | √ |
| 生产质量部 | 接地电阻测试仪 | 20526 | CC2521 | 电流：*U*rel=0.1A K=2；电阻：*U*rel=0.33mΩK=2 | 接地·导通电阻测试仪测量范围：电阻：1µΩ-12Ω；直流电流：（0.5~50）A交流电流：（1~60）A准确度等级：0.05级 | 山东溯源检测有限公司 | 2020年11月27日 | √ |
| 生产质量部 | 绝缘电阻表 | 15069185 | ZC25-4 | 电压：*U*rel=1.4V K=2；电阻：*U*rel=0.4~1.9MΩK=2 | 兆欧表检定装置电阻：100Ω-1000GΩ；电压：（0~5000）V；准确度等级：1级 | 山东溯源检测有限公司 | 2020年11月27日 | √ |
| 生产质量部 | 游标卡尺 | 14091675 | （0-150）mm | *U*rel=0.01mm， K=2 | 量块测量范围：（10-291.8）mm不确定度： *U*=0.10µm+1×10-6× ln，k=2 | 山东溯源检测有限公司 | 2020年11月27日 | √ |
| 生产质量部 | 指针式拉压力计 | 505604 | NK-50 | *U*rel=0.42%，K=2 | 标准测力仪测量范围：拉力 0.1N-30N不确定度： *U*=0.07%，k=2测量范围：压力（0.1 N -30 N）不确定度： *U*=0.07%，k=2 | 山东溯源检测有限公司 | 2020年11月27日 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）该公司未建立计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查8份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |
| 审核日期： 2020年12月16日 上午至2020年12月17日 上午 (共1.5天)审核员签字：  部门代表签字： |