编    号：0105-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：大庆市海兴石油科技发展有限公司

审核员：王玉玲                 审核日期：2020 年12月11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽企业的测量设备金属网最大网孔尺寸检测设备JMT-T190于2020.4.1检定校准，外径千分尺（75-100）mm 2020.3.26检定校准等均处于有效计量确认状态使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件满足要求在生产车间发现正在使用的编号为1808002型号为邵氏A硬度计检定校准日期为2020年7月28日没有纳入测量设备台账中管理不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。 | 质量技术部采购销售部办公室 生产部 生产车间 | 次要不符合01 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽关键测量密封面外径尺寸测量关键测量过程测量要求识别正确，配备的测量设备经过检定/校准和验证，证方法正确，部门尚未发生验证不合格测量设备。 | 质量技术部采购销售部办公室 生产部 生产车间 |  |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业尚未有新增测量过程。原有测量密封面外径尺寸测量已编制控制规范进行控制、有效性确认，符合要求 | 质量技术部采购销售部办公室 生产部 生产车间 |  |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对密封面外径尺寸测量进行了测量不确定度评定见测量不确定度评定表符合要求 | 质量技术部采购销售部办公室 生产部 生产车间 |  |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视见测量过程监视控制图 | 质量技术部采购销售部办公室 生产部 生产车间 |  |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年11月20日组织了公司测量管理体系内审，内审分二个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于11月25日完成整改。企业于2020年12月5日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理王文波委托的管理者代表庞忠辉主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 质量技术部采购销售部办公室 生产部 生产车间 |  |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对上年度监督审核过程中未发现的不符合项符合要求 | 质量技术部采购销售部办公室 生产部 生产车间 |  |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查编号为JL/Q8.4-03-01原材料进厂检验记录，压裂封隔器产品型号YL95零部件名称滑动接头，上连接套等均能使用法定计量单位。 企业暂无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 质量技术部采购销售部办公室 生产部 生产车间 |  |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业电能表型号FKTA23-GD3000型专变采集终端；A级水表，型号DN250，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理，对每月用电用水情况有统计企业主要耗能为电；2020年1月-2020年12月用电10.4t标准煤。不是耗能企业。符合要求。 | 办公室 |  |
| 11 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年4月-2020年12月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。 | 质量技术部采购销售部办公室 生产部 生产车间 |  |
| 12 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 办公室建立和评价测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备委托有资质机构检定校准。符合要求。 | 办公室 |  |