编 号：0217-2019-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 中间轴超速档齿轮内孔检测 | 企业部门 | 技术质量部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 内径Φ63mm | 导出计量要求 | 最大允许误差 | ±0.125mm |
| 公差T | mm | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | / | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 是 |
|  游标卡尺 | 0-300mm  |   | ±0.02mm | / |
| 测量过程控制规范编号 | DXDZ/M-01 | 是 |
| 测量方法编号 | DXDZ/M-01 | 是 |
| 环境条件 | （25±5）℃，不得有影响惯性的震动。 | 是 |
| 操作人员姓名 | 曹勇杰 | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | 附录A：中间轴超速档齿轮内孔测量过程不确定度的评定 | 是 |
| 有效性确认方法 | 附录B：中间轴超速档齿轮内孔测量过程有效性确认记录 | 是 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 附录C：中间轴超速档齿轮内孔监视记录 | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | 附录C：中间轴超速档齿轮内孔监视控制图 | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求；

2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，且满足要求；5. 测量过程监视在控制限内，测量过程比对测试方法正确。审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期： 2020年12月13日 审核员： 李学弘 企业部门代表：