受理编号：0229-2020

审核员现场审核记录

企业名称：广州王老吉药业股份有限公司

审核员：                           审核日期：  2020年12月14－15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 仓储部主要是进行物料存储，其测量过程为物料称重及温湿度监测。已识别相应的计量要求 | 仓储部 | 不列入 |
|  | 是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？ 目标是否实现？ | 5.3质量目标 | 仓储部已提供了计量目标统计 表，目标已实现 | 仓储部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 查仓储部内的测量设备无线温湿度记录仪和电子台秤，有校准报告，有台账。有状态标识 | 仓储部 | 不列入 |
|  | 是否根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择,是否保存外部供方提供产品和服务的记录 | 6.4外部供方 | 采购部负责对测量设备的外部供方进行选择评价与再评价，近一年内公司未采购新的测量设备，未无新增外部供方。 | 采购部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 有计量设备确认表。查电子台秤（型号TC75KA，出厂编号350719030104），查无线温湿度计，（型号S400W）设备由广州计量检测技术研究所校准，能提供该测量设备的检定证书。计量确认结论：合格。有计量确认记录 | 仓储部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 仓储部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 仓储部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 公司在《测量过程管理程序》对测量过程控制做出规定； 本部门主要测量过程是物料称重及温湿度监控，无关键测量过程。 | 仓储部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 本部门暂未开展不确定度评定 | 仓储部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 协外制造部《广东凉茶颗粒委托生产合同》、《保济口服液生产合同》，计量单位符合要求。 查生产技术部生产任务单，计量单位书法规范。 查仓储部内的测量设备电子天平（出厂编号：350719030122），有检定证书（LE202020332） | 生产技术部 协外制造部 仓储部 | 不列入 |
|  | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 公司内部已进行测量满意度调查，结果表明，各部门对品质部的满意度达到目标要求，内部满意度最终得分为95.6分。 | 营销中心办公室 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 查仓储部暂无不合格测量设备 | 仓储部 | 列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 暂未采取纠正和预防措施。 | 仓储部 生产技术部 营销中心办公室 采购部 |  |