编    号：0108-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__白银有色集团股份有限公司__

审核员：欧明亮    _        审核日期： 2020年12月16日 上午至2020年12月18日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查动力公司有限公司、铜业公司相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料检验、生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 动力公司、铜业公司 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 | 动力公司、铜业公司已按照标准要求组织识别企业原材料进厂检验、生产过程控制检验和出厂检验的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足内部顾客要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 动力公司、铜业公司、检测控制中心 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 检测控制中心统计2020年度计量工作质量目标A类计量器具受检率100%，在用测量器具受检率99%。查看动力公司有限公司2020年度计量工作质量目标，由本单位运营管理部编制下发，并分解到各车间部门，通过对进出用能单位、主要次级用能单位、主要用能设备能源计量器具配备率、计量器具周期受检率、计量器具抽检合格率、测量过程计量确认、服务满意度等方面制定质量目标并严格要求实施。 | 动力公司、铜业公司、检测控制中心 | 否 |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | - 查动力公司测量过程控制程序文件/管理办法，高度控制测量过程控制规范和相关文件标准。查动力公司有限公司《测量管理体系程序文件》，现行有效并受控； 2.程序文件已分发至最高管理者及相关管理人员，并形成发放记录。 | 动力公司、铜业公司、检测控制中心 | 否 |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | - 1检验中心实验室的玻璃量器检定记录符合要求，记录信息及检定过程齐全。动力公司报告记录按程序文件规定对记录实施管理、保存，保存期为三年。 - 查电气检测维修中心压力表校验室，计量标准器及主要配套设备量值溯源记录未及时更新，维护不到位。不符合6.2.3记录要求。 | 动力公司、铜业公司、检测控制中心 | 否 不符合02 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查：1.查动力公司有限公司编号为887121规格为（0-0.4）MPa的精密压力表，检定结果合格，在有限期内，符合要求。 2.查动力公司有限公司编号为20041199型号为DH100P的禁油精密压力表，检定结果合格，在有限期内，符合要求。 3.查动力公司有限公司电气检测维修中心压力表校验室计量标准器标识与证书一致，符合要求。 测量设备使用环境条件满足要求。 抽查的9份测量设备检定证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 动力公司、铜业公司、、检测控制中心 | 否 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：长通电线电缆有限责任公司营销中心编制了《合格供应商名单》，有合格供方和服务方资质记录，供方，供方质量保证能力调查表，资料齐全。同时对外部服务方白银有色集团股份有限公司检测控制中心等的服务单位的资质、检测能力进行了评价。 检测控制中心收集了服务方名单资质记录。抽查：提供测量设备校准服务的单位：1）甘肃省计量研究院，计量授权证书号：（国）法计（2017）01014号。2）白银有色集团股份有限责任公司，专项授权证书（甘）专计（2018）004号，资质满足要求。 | 动力公司、铜业公司、、检测控制中心 | 否 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：动力公司、铜业公司测量设备周检计划，根据测量设备计量确认记录，计量器具的计量特性满足计量要求。 查检测控制中心编号为081091型号为PR511-300B的恒温油槽和编号为083057的制冷恒温槽计量确认记录，填写错误，不符合7.1计量确认条款要求。 | 动力公司、铜业公司、、检测控制中心 | 不符合01 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 查：铜业公司高度测量过程控制一览表，铜业公司仅有1个高控点：铜金矿称量电子天平。放置于检控中心天平室，用于生产过程控制，检控中心每12个月用砝码进行核验监视一次，符合要求；动力公司有限公司高度控制过程一览表，动力公司有两个高控点：一水源供水计量和二水源供水计量。均放置于供水三四泵房，分别用于一水源来水计量检测和二水源来水计量检测，运营管理部每12个月通过超声波流量计比对一次，符合要求。 | 动力公司、铜业公司、检测控制中心 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查动力公司有限公司测量过程监视记录，记录填写完整，符合要求；.查铜业公司高度控制测量过程监视记录，记录填写完整，符合要求。 | 动力公司、铜业公司 | 否 |
| 11 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 查动力公司有限公司2020年一季度自查报告，本单位于4月8日开展自查工作，发现由于疫情影响，1月份更新的压力校验台和新增氧气乙炔减压阀校准台未及时送检，并于5月份送检校准。查动力公司有限公司报废、封存申请表与现场标识一致，符合要求。 | 动力公司、铜业公司 | 否 |
| 12 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具电表、水表、气表（流量计）、压力表、衡器等准确度等级均符合标准要求。 | 检测控制中心、动力公司 | 否 |
| 13 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业2019年度综合能耗当量值： 414039万吨标准煤，检测控制中心对公司能源数据进行分析考核。详见“能源计量审核情况表”及能源计量器具配置网络图。 | 检测控制中心、动力公司 | 否 |