[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0108-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称：__白银有色集团股份有限公司__     
审核员：王常宁    _               审核日期： 2020年12月16日 上午至2020年12月18日 下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	4.总要求
	企业建立测量管理体系一年来运行正常有效，公司领导对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量工作很重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识清楚。
企业计量职能部门检测控制中心履行职责对体系运行进行管理和协调。负责全公司计量器具的量值溯源工作。
一年来，生产的产品无变化。

企业内部组织机构有所变动，手册及相关资料还未进行更改，建议尽快对相关文件进行修改，并发放实施。
	管理层、管理者代表、西北铅锌冶炼厂、长通公司、检测控制中心
	建议项

	2

	企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？
	5.2顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意
	检测控制中心共识别了5个关键测量过程，西北铅锌冶炼厂共识别了6个关键测量过程，长通公司共2个关键测量过程。主要抽查了2个关键测量过程：1）汽车衡检定测量过程；2）电线电缆（米数）测量过程。本次审核没有新增关键测量过程。各单位分别对每个关键测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。

企业通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2019年外部顾客对产品质量满意率为95%。
企业在物料交接、能源、安全、环保现场管理等方面未有顾客投诉清况。企业的产品质量稳定。

检测控制中心每年对使用测量设备的人员和用户走访，进行内部顾客满意度调查，对用户提出的意见能及时分析改进。抽查2020年对集团6家下属公司进行的顾客满意度调查评价记录，总平均分达到95%。
	管理层、管理者代表、西北铅锌冶炼厂、长通公司、检测控制中心
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	集团公司制定了计量方针及3项质量目标，可测量，检测控制中心对公司包括下属各公司进行统一考核。查：2020年（1~11）月集团公司计量工作质量目标完成统计表，各部门都能按照计划要求完成目标任务，其中A类计量器具受检率100%，在用测量器具受检率99%。
	西北铅锌冶炼厂、长通公司、检测控制中心
	    否

	4
	企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？
	6.1.1人员职责

6.1.2能力和培训
	对西北铅锌冶炼厂、长通公司、检测控制中心负责人各自的职责进行询问交流，各部门基本能履行在测量管理体系中的职责。检测控制中心有专人负责体系运行管理工作。

企业制定了2020年人员培训计划。抽查：长通电线电缆有限责任公司2020年培训计划，11月18日“计量管理制度”培训，参训人员8人，有培训具体内容、培训评价表，能按照培训计划要求完成培训任务。 
	西北铅锌冶炼厂、长通公司、检测控制中心
	 否

	5
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件，已覆盖标准的全部要素，能够满足标准和企业管理要求。现场抽查各公司执行的国家标准GB17167-2006、GB/T5023-2014、GB12706.3-2020、JJF1033-2016等均现行有效并受控。


	西北铅锌冶炼厂、长通公司、检测控制中心
	否

	6
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	西北铅锌冶炼厂识别测量软件15项，并对测量软件进行了登记和确认备份。长通公司识别测量软件1项，检测控制中心识别测量软件3项，各单位都对软件进行了识别、登记、确认。
	西北铅锌冶炼厂、长通公司、检测控制中心

	否

	7
	  核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3记录
	抽查：1）检测控制中心《数字指示秤检定记录》，日期2020年9月15日，检测人：彭亮，审核人：邱国洲，有检定依据文件信息，使用计量单位正确；2）西北铅锌冶炼厂《手持式X荧光光谱仪校准记录》编号：Q/BJL15/JL-029，日期2020年4月20日，校准员：李美蓉，核验员：何玲；报告信息量齐全。

报告记录按程序文件规定对记录实施管理、保存，保存期为三年。
	西北铅锌冶炼厂、长通公司、检测控制中心

	否

	8
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	查：公司对重要及关键的测量设备进行了计量确认，公司自建计量标准23项，能开展51项检定项目。另一部分测量设备送至甘肃省计量研究院、国家轨道衡计量站兰州分站法定技术机构等检定/校准，量值溯源规范。

检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由各测量设备使用部门保存。

抽查：DZY-J电线电缆测长仪，2020.05.21甘肃省计量研究院校准，证书编号：长度字第2020113219；编号03291三相多功能电能表检定装置于2020.03.01由甘肃省计量研究院检定，证书编号：电学字第202017061。测量设备使用环境条件满足要求。

所有设备已进行确认，抽查的9份测量设备检定证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。
	西北铅锌冶炼厂、长通公司、检测控制中心

	否

	9
	是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查：长通电线电缆有限责任公司营销中心编制了《合格供应商名单》，有合格供方和服务方资质记录，供方，供方质量保证能力调查表，资料齐全。同时对外部服务方白银有色集团股份有限公司检测控制中心等的服务单位的资质、检测能力进行了评价。

检测控制中心收集了服务方名单资质记录。抽查：提供测量设备校准服务的单位：1）甘肃省计量研究院，计量授权证书号：（国）法计（2017）01014号。2）白银有色集团股份有限责任公司，专项授权证书（甘）专计（2018）004号，资质满足要求。
	西北铅锌冶炼厂、长通公司、检测控制中心

	否

	10
	抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	抽查关键测量过程：“进厂物料称重测量过程”，“电线电缆（100m）定量包装测量过程”有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。

抽查：电线电缆测长仪，于2020年05月21日由甘肃省计量研究院校准，在有效期内，验证方法正确。

公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。
	检测控制中心、长通公司
	否

	11
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度
	企业职能部门和各下属公司目前都已识别了相关的测量过程和关键测量过程。查：“进厂物料称重测量过程”，“电线电缆（100m）定量包装测量过程”，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。测量过程做了有效性确认记录，结果满足要求。各部门对关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“进厂物料称重测量过程”，“电线电缆（100m）定量包装测量过程”不确定度评定资料。
	检测控制中心、西北铅锌冶炼厂、长通公司
	否

	12
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	2020年7月8日到2020年7月14日（不含周末），单独组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司包括管理层在内的各职能部门及生产分厂进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，12个观察项，责任部门已制定了相关的纠正措施，并已将整改材料报检测控制中心，在规定时间内，完成了整改，检测控制中心已对不符合项和观察项整改效果进行评价，关闭不符合项。

公司于2020年8月15日，组织了测量体系管理评审，会议由周晓君主持，管代对体系运行作总结发言，测量管理体系职能部门和分厂领导参加会议并对本单位测量管理体系运行情况做汇报。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和重点问题，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系较好运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层、管理者代表、检测控制中心、西北铅锌冶炼厂、长通公司
	否

	13
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查“进厂物料称重测量过程”，显示:2020年10月到2020年11月对“进厂物料称重测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。

见附件：进厂物料称重测量过程监视记录。
	检测控制中心
	否

	14
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。


	8.3不合格控制    8.4改进


	 上年度监审开出3个不符合项， 公司对提出的不符合项很重视，对提出的3个不符合项进行了整改，整改资料齐全，有纠正措施和完成整改的附件资料。经本次现场审核，确认公司对上年度外部审核中发现的问题，能按其要求进行整改，并制定预防纠正措施认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。同意关闭初审开出3个不符合项。
	检测控制中心
	否

	15
	强制检定，法定计量单位使用。
	计量法制要求
	企业的强检计量器具能按照法制管理要求执行检定和管理。
查企业生产过程检测记录和工艺文件、检测控制中心出具的检定证书，法定计量单位大小写基本规范。
	检测控制中心、西北铅锌冶炼厂、长通公司
	否

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1、开发市场，企业形象广告宣传；2、用于招投标加分。
	
	否

	17
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	用能单位的能源计量器具电表、水表、气表（流量计）、压力表、衡器等准确度等级均符合标准要求。
	检测控制中心、动力公司
	否

	18
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	公司电表总表、水表总表、由供电局、自来水公司管理；其他能源计量器具由检测控制中心和动力公司进行自检，汽车衡等能源计量器具已纳入强检计量器具管理。
	检测控制中心、动力公司
	否

	19
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业2019年度综合能耗当量值：             414039万吨标准煤，检测控制中心对公司能源数据进行分析考核。详见“能源计量审核情况表”及能源计量器具配置网络图。 
	检测控制中心、动力公司
	否


 2 / 4

