编    号：0178-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司

审核员：李学弘          审核日期： 2020年12月14日 下午至2020年12月15日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 5.3质量目标 6.2.3记录 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.4外部供方 7.3.2溯源性 | 该公司制定了2020年度质量目标，按季统计考核，设定的计量目标在统计期均完成； 该公司建立了测量设备台账，共计182台件，全部实施了检定或校准，检定或校准证书信息与台账一致；并进行了验证，具有计量确认标识、记录，测量设备使用的生产现场和试验室环境条件符合技术文件规定； 在质量部检查发现对该公司提供检测校准服务的外部供方：东莞市帝恩检测有限公司，未对其能力证明材料实施评价并记录。不符合GB/T19022标准条款6.4要求。 | 办公室、质量部、技术部、生产部、销售部 | 是 01 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查了生产部编号180523手持式金属测温仪、187896外径千分尺、041深度游标卡尺、027公法线千分尺、质量部编号为226光电直读光谱仪、A14494高度卡尺、9061633百分表、的计量确认记录，依据检验依据和图纸要求确定了测量要求，确定及导出了计量要求，并依据溯源结果实施了验证，基本符合要求；计量确认间隔和计量确认记录符合要求。 在质量部检验室审核查看了编号NA1901134三坐标测量仪的校准证书，该检验室没有对该三坐标测量仪实施验证，不符合GB/T19022标准7.1.1要求。 | 办公室、质量部、技术部、生产部、销售部 | 是 02 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 抽查了该公司JS125T-1701153《同步器结合齿圈》、12JS2200T-170115-1《二轴五档齿轮》等产品检验作业指导书、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司标准S78002-2016《钢材规范》、Q/SQ102122-2019陕西汽车集团有限责任公司《铸钢件通用技术条件：成分分析方法》等主要检测技术依据等，均符合要求； 现场检测测和检验室检验等均在技术文件规定的条件下实施，人员均持证上岗；抽查了2020年6-12月“铸造生产线自检抽检记录”、“锻件原材料光谱检验报告单”、“产品检验卡”“巡检记录表”等检测原始记录规范，符合要求。 该公司对“ZG650-830材料成分测量”识别为高控过程，详见“测量过程控制检查表”，没有增加新的高控过程。 | 办公室、质量部、、技术部、生产部、销售部 |  |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 对“ZG650-830材料成分测量”测量过程实施了检测结果的不确定度的评定，详见《不确定度评定报告》，符合要求。 | 办公室、质量部、技术部、生产部、销售部 |  |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 该公司通过内部审核、管理评审、工艺纪律检查等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的监视方面，使用了统计技术。详见“监视记录”。 | 办公室、质量部、技术部、生产部、销售部 |  |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 该公司于2020年8月21-22日由杨洛侠、冯娟两名内审员实施了测量管理体系内部审核，开具了一个次要不符合项于2020年9月4日完成了整改； 该公司于2020年10月10日由郭瑞波总经理主持了测量管理体系管理评审会议，对公司测量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性实施了验证，提出了两项改进措施，体系运行质量良好。 | 办公室、质量部、技术部、生产部、销售部 |  |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 该公司对上年度开具的不符合项采取了有效措施，已经关闭； 2020年度内审发现1个次要不符合项制定了纠正预防措施，已经关闭。未发现其他不合格问题。 | 办公室、质量部、技术部、生产部、销售部 |  |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 该公司无强检计量器具。 年度耗电能592.5吨标准煤，能源计量器具由地方电力部门控制、管理。 | 办公室、质量部、技术部、生产部、销售部 |  |