附录B2：

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 2020-02 | 测量过程 名称 | 电子汽车衡称重测量过程 | 测量过程规范编号 |  | HDGT/CLGF/01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 财务部磅房 | 测量项目 | 称重 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：电子汽车衡SCS-80T，MPE:±30kg 测量方法：JJG539-2016《数字称检定规程》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看SCS-80T型 电子汽车衡检定证书，证书编号：衡字2020500024，检定日期：2020年01月21日，符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2020年6月17日， 用SCS-80T型电子汽车衡对实物进行3次称量，平均值为1=30.240t （2）2020年6月27日， 用SCS-80T型电子汽车衡对实物进行3次称量，平均值为2=30.260t 测量结果的扩展不确定度为 U=0.0366t,（k=2） En= 当E n≤1时，测量过程有效。此E n=0.39<1，此测量过程有效。 确认人员：王国清 日期：2020年6月27日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |