编    号：0271-2020

审核员现场审核记录一

企业名称:武汉红金龙印务股份有限公司

审核员：徐杏                           审核日期： 2020年  12月16 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质量管理部部长、技术研发部副部长、生产管理员、原材料检验、产品出厂检验人员均清楚自己的工作职责。 | 质量管理部、技术研发部、生产部 |  |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 市场营销部今年针对产品交付、产品使用、产品质量、服务质量四大类，交付及时性、上机适应性等10小项进行了3次顾客满意度调查，共分析出8项问题，就客户投诉的交付及时性，上机适应性等重点问题进行了整改与回复，并对相应客户进行了走访，当面听取客户意见、建议，红金龙印务公司客户满意度提升至99.3 | 市场营销部 |  |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 质量管理部制定了企业总的质量目标，目标可测量；技术研发部制定了部门年度目标，目标可测量。 | 质量管理部、技术研发部 |  |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查质量管理部、生产部、技术研发部有年度培训计划、查人员个人考核评价记录有KPI、月度重点工作等内容，抽查产品出厂检验人员林明有烟用纸张中相关化学成分检测岗位培训证书 国烟检岗 化 字【2019】0723号、测量不确定度评定合格证GS-Gl-2020-2403；气相及实验室安全防护培训合格证；GC/GCS测量设备维护保养培训合格证 | 质量管理部、生产部、技术研发部 |  |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：《原辅材料（纸张）企业标准》QB/HJL-HZC/J-CLBZ-01-04-2017文件已废止，新增《铜版纸纸张技术标准》QB/H&H.CL9.1-2020等54个标准文件，建议在备注中将相关的废止、替代内容进行说明。 查：《转移纸张技术标准》QB/H&H.CL9.4-2020等19个标准中5.2样品抽取中规定样品包装上应标明质量追溯批次码等信息，但实际用委托单号来替代。 | 技术研发部 |  |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查：《烟用包装印刷品裁切/模切尺寸偏差检测》原始记录，编号：JSJL/705-01 A/0，保存期限6年，检测设备：数显卡尺，检测依据：QB/H&H.CP12-2020 | 质量管理部、技术研发部 |  |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理，但台账未全部识别，如监视天平的标准砝码，建议进行完善； 查《烟用包装印刷品标准》QB/H&H.CL12-2020附录D“纸张浸润性的技术要求”重要测量因素浸润时间其测量设备没有识别出来； 查编号为HJLYQ-002的电子天平，2020年9月11日检定合格,检定证书编号20LY20018386-001,现场确认日期2020年12月12日，台账信息和证书一致，电子天平环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量管理部、技术研发部 |  |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：关键测量过程“烟用包装印刷品裁切/模切尺寸偏差的测定”，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 | 质量管理部 |  |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对“烟用包装印刷品裁切/模切尺寸偏差的测定”测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量管理部 |  |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了“烟用包装印刷品裁切/模切尺寸偏差的测定”等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量管理部 |  |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》明确了不合格测量过程和不合格测量设备的处置标准。 | 质量管理部、生产部 |  |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业市场营销部11月发现条盒发霉问题，质量管理部组织召开质量分析会，确定由生产部进行整改，并制定《运输车辆管理规定》，建议纠正措施中明确措施完成时间及验收责任人。 | 质量管理部、生产部、市场营销部 |  |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业基本使用法定计量单位，存在个别中文混用情况，建议进行梳理完善 | 质量管理部、技术研发部 |  |