[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0273-2020
现场审核记录

企业名称：泊头市普惠仪表有限公司   
审核员：                                    
审核日期： 2020年12月13日至2020年12月14日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业编制了PHYBCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。

询问生产质量技术中心宋圆圆、采购部杨兴芹等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。
	办公室

生产质量技术中心

采购部

销售部
	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编制了PHYBCL-CX06-2020《文件管理程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。

查执行的技术标准文件编号CJ/T535
-2018《物联网水表》，现行有效，受控，计量单位使用正确。
	生产质量技术中心


	否

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制了PHYBCL-CX07-2020《软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。

查“检测软件台账”，企业共有18套测量软件，软件名称“NATIONAL VICTOR”,查《检测软件定性考核评定表》，《检测软件准确性和可追溯性定期评价检查表》，符合要求。
	生产质量技术中心


	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了PHYBCL-CX08-2020《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。
查PHYBCL-JL-001《质量记录台账》中PHYBCL-JL-038《检测设备供方评价表》，规定了记录保存年限为6年。符合要求。 

查委托外部“检验报告”1份，委托单位：河北省市场监督管理局，检验依据：CJ/T 133-2012《IC卡冷水水表》，编号：国流检（RNY）字（2020）第10138号，产品名称：智能水表，检验项目：示值误差、压力损失、静压、静磁场、机电转换误差、控制功能。检验结论：合格。符合要求。
	生产质量技术中心
	否

	5
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	企业编制了PHYBCL-CX09-2020《标识管理程序》,规定了标识的控制要求。
查生产质量技术中心使用的出厂编号为25846的深度游标卡尺，校准日期2020年10月15日，有效日期2021年10月14日，处于有效校准状态，但未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款6.2.4标识的要求。
	生产质量技术中心


	不符合01

	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	企业编制了PHYBCL-CX10-2020 《测量设备管理程序》、PHYBCL-CX13-2020《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。

企业有19台测量设备纳入了测量管理体系，建立了《测量设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。

抽查由“泊头市质量技术监督检验所”出具的检定证书1份：测量设备名称：精密压力表，型号规格 ：0-1.6）MPa，出厂编号：15.7.21419，检定日期：2020年10月15日。

测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。
	生产质量技术中心

采购部
	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2环境
	企业编制了PHYBCL-CX11-2020《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。

查生产质量技术中心2020年12月份的《温湿度记录表》1份，记录了环境温度、湿度，环境条件满足要求。
	生产质量技术中心
	否

	8
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1.计量确认
	企业编制了PHYBCL-CX15-2020《测量过程设计和实现管理程序》，并建立了PHYBCL-CX13-2020《计量确认管理程序》，编制了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。

对测量过程按照关键、重要、一般进行了分类管理。
	生产质量技术中心
	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制了AYECL -WJ14-2020《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	生产质量技术中心
	否

	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制了PHYBCL-CX10-2020《测量设备管理程序》、PHYBCL-CX13-2020《计量确认管理程序》、PHYBCL-CX14-20 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	生产质量技术中心
	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2测量过程


	企业编制了PHYBCL-CX13-2020 《计量确认管理程序》，建立了《测量过程及控制一览表》，共23个测量过程，其中2个关键过程，11个重要过程，10个一般过程。部门的测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。

查关键测量过程：“基表夹板字轮开档长度测量过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况，测量设备验证方法正确。见《计量要求导出和验证记录表》。

企业编制了“基表夹板字轮开档长度测量过程控制规范”，并按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。

查关键测量过程“基表夹板字轮开档长度测量过程”的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，符合要求。
	生产质量技术中心
	否

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制了PHYBCL-CX16-2020 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。

抽查了《基表夹板字轮开档长度测量不确定度评定报告》，方法符合要求。见附录A《基表夹板字轮开档长度测量不确定度评定报告》。
	生产质量技术中心


	否

	13
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业的测量设备委托外部机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查测量范围为(0-150)mm的游标卡尺，出厂编号为1456560，其检定日期：2020年10月15日。测量设备检定证书，填写规范，检定机构：泊头市质量技术监督检验所，其计量检定机构授权证书号：（冀）法计（2016F00714号），测量设备量值均已溯源到SI单位，符合要求。
	生产质量技术中心
	否

	14
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2顾客满意
	企业编制了PHYBCL-CX02-2020 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

企业于2020年9月对顾客的满意度进行了调查，共发出调查表6份，其中内部客户4份，外部客户2份，共收回6份，顾客满意度98.1%。
	生产质量技术中心    销售部


	否

	15
	企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年9月14日～2020年9月15日，单独组织了对测量管理体系的内部审核，对公司所有部门进行了全要素审核。发现1个次要不符合项，已整改完成。
	生产质量技术中心    办公室


	否

	16
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量管理体系的监视形成了PHYBCL-CX18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。

对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。
	生产质量技术中心

办公室
	否

	17
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查编号JL8.2.4-01的“成品出厂检验单”，计量单位使用情况符合要求。
企业建立了“测量设备台账”，无强制检定测量设备。
	生产质量技术中心
办公室 


	否


 1 / 1

