编号：0275-2020

现场审核记录

企业名称：北京奥特美克科技股份有限公司

审核员：

审核日期： 2020年12月15日至2020年12月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2信息资源 | 企业编制了AM/CX06-2020《文件控制程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查技术研发部执行的标准“GB/T778.1-2018《饮用冷水表和热水水表第一部分：计量要求和技术要求》、GB/T15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》、CJ/T 133-2012《IC卡冷水水表》、CJ/T 224-2012《电子远传水表》、JJG 162-2019《饮用冷水水表》，现行有效，受控。 | 研发部 质量部 生产部（车间） 综合部 物流库房 采购部 营销中心 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了AM/CX08-2020《质量记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查：生产部2020年4月1日的“智能电子远传水表LXSG-DN-20整机功耗测试记录”1份；文档编号：CP-SC02-01，记录中测试使用的设备及测试依据信息符合标准要求。 | 质量部 生产部（车间） | 否 |
| 3 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编制了AM/CX09-2020《封印和标识管理控制程序》,规定了标识的控制要求。 查生产部（车间）现场使用的型号规格:（0-1.6）MPa,出厂编号HC66542771126精密压力表，粘贴的计量确认标识已脱落，建议做好标识牢固防脱落措施。 | 研发部 质量部 生产部（车间） | 否 |
| 4 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设 备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3物资资源6.3.1测量设备 | 企业编制了AM/CX10-2020 《测量设备管理程序》、AM/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》，其中规定了测量设备的维护管理要求。 企业有26台测量设备纳入了测量管理体系，建立了《测量设备管理台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。 抽查由“河北省计量监督检测研究院”出具的校准证书1份：测量设备名称：邵氏橡塑硬度计，型号规格LX-A ，出厂编号：8111050338，检定日期：2020年08月27日，证书编号：JXCY20-JZ00082。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 生产部（车间） | 否 |
| 5 | 企业对提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》，建有测量设备合格供方清单和外部合格服务方清单，未进行外部供方评价，建议收集外部供方资质及服务范围，进行有效性评价。 | 采购部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量确认 | 企业编制了AM/CX15-2020《计量确认间隔管理控制程序》，建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求，识别测量过程要素和控制线。 对测量设备进行了分类管理。 企业建立了AM/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》、AM/CX09-2020《封印和标识管理控制程序》。 | 研发部 质量部 生产部（车间） 综合部 物流库房 | 否 |
| 7 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制了AM/CX15-2020《计量确认间隔管理控制程序》，其中规定了测量设备校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 生产部（车间） | 否 |
| 8 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制了AM/CX10-2020《测量设备管理控制程序》、AM/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》、AM/CX15-2020《计量确认间隔管理控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 | 质量部 生产部（车间） | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 7.2.4测量过程的记录 | 企业编制了AM/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》，建立了《测量过程及控制一览表》，共42个测量过程，其中关键和重要过程11个。部门的测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查研发部对关键测量过程：“DN15水表耐压试验”的测量要求的识别与计量要求的导出情况，测量设备验证方法正确。见《计量要求导出和验证记录表》。 查质量部日期2020年7月15日的“LXSG电子远传水表出厂检验记录表”1份，记录表无环境温度标注内容。不符合认证审核准则条款 “7.2.4测量过程的记录要求。 | 质量部 研发部 生产部（车间） | 次要不符合02 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了AM/CX17-2020《测量不确定度管理控制程序》，满足标准要求。 抽查了《DN15水表耐压试验》，方法符合要求。见附录A《DN15水表耐压试验》。 | 研发部 | 否 |
| 11 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委托外部机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查：型号/规格为DN（15～25）㎜水表检定装置，出厂编号为270，其检定证书编号为：RNRZ19-00256，检定日期：2019年10月08日，有效期至2021年10月07日。测量设备检定证书，填写规范，符合要求。测量设备量值均已溯源到SI单位。 | 质量部 生产部（车间） | 否 |
| 12 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了AM/CX02-2020 《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业于2020年10月对顾客的满意度进行了调查，共发出调查表26份，其中内部客户14份，外部客户12份，共收回26份，顾客满意度96%。 | 质量部 营销中心 | 否 |
| 13 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视 | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量管理体系的监视形成了AM/CX18-2020《审核和监视管理控制程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认和测量过程按照规定持续有效的进行监视。 | 质量部 | 否 |
| 14 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了AM/CX19-2020《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格测量过程和测量设备进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行停用、隔离，并做好记录,评审后处置。现场验证了企业2020年11月19日内审中发现的1个不符合项,于2020年11月25日关闭。 | 质量部 生产部（车间） |  |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：智能雷达水位计测试记录1份，产品名称：DSP板测试。查：电子远传水表 LXSG-DN-20整机组装记录1份。单位使用情况符合要求。 企业建立了“测量设备台账”无强制检定测量设备。 | 质量部 生产部（车间） | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能品种为电和水。 2020年1-9月用电：15633kWh,折标煤1.92吨标煤；用水：730吨，折标煤0.062吨标煤;共消耗1.98吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |