编号：0274-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：天津赛恩能源技术股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品技部 陪同人员: 郭飞 |
| 不符合事实描述：现场发现水表检定装置上测耐压用的编号：2552测量范围（0-2.5）MPa压力表没有列入测量设备管理。不符合标准GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准中6.3.1条款的“……用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内”。规定要求。不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准 6.3.1条款 测量设备 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名)85bc90f7b6220dcee5aa82fda5a7cf9 陪同人员(签名)企业部门代表（签名）日期:2020.12.18 |
| 纠正措施: 1.停止使用，计量确认合格后，纳入测量设备台账统一管理，投入使用。2.对其他的测量设备进行核查，对相关人员进行培训，提高对测量设备的管理意识。满足标准要求。企业部门代表签名:  审核员签名:85bc90f7b6220dcee5aa82fda5a7cf9 |
| 纠正措施完成情况:整改措施已落实。验证有效。审核组代表签名: 85bc90f7b6220dcee5aa82fda5a7cf9 日期：2020.12.18 |

可另附页