编号：0274-2020

现场审核记录

企业名称：天津赛恩能源技术股份有限公司

审核员：

审核日期： 2020年12月17日至2020年12月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2信息资源 | 企业编制了AM/CX06-2020《文件控制程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查品质部执行的标准“GB/T778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表》第一部分：规范和第2部分：试验方法。CJ/T133-2012 IC卡冷水水表、JJG162-2019饮用冷水水表等标准。现行有效，受控。 | 品技部 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了SENY-CL02-2020《记录控制程序》，其中规定了对记录的控制要求。 查型号：SYS-CL-Y3-1，规格：DN20 的IC卡水表出厂检验记录单，记录中测试使用的测量设备及测试依据信息符合标准要求。 | 品技部 生产部（车间） | 否 |
| 3 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编制了SENY-CL09-2020《标识 控制程序》，规定了标识的控制要求。 查生产部（车间）现场使用的型号规格：VC2000，出厂编号：98212502频率计，计量确认标识符合标准要求。 | 品技部 生产部（车间） | 否 |
| 4 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设 备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3物资资源6.3.1测量设备 | 企业编制了SENY-CL06-2020 《测量设备配备和流转控制程序》、SENY-CL07-2020《测量设备的计量确认控制程序》，其中规定了测量设备的维护管理要求。 企业有《测量设备管理台账》84台件，测量设备的管理和溯源符合要求。 抽查由“天津市计量监督检测科学研究院“检定证书1份：测量设备名称：压力变送器，型号规格YC3351 ，出厂编号：29705，检定日期：2020年07月10日，证书编号：FRGYS20044905。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品技部 生产部（车间） | 否 |
| 5 | 企业对提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》，建有测量设备合格供方清单和外部合格服务方清单，未进行外部供方评价，建议收集外部供方资质及服务范围，进行有效性评价。 | 资材部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？是否建立计量确认间隔调整规定 | 7.1.计量确认 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制了SENY-CL07-2020《测量设备的计量确认控制程序》，建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求，识别测量过程要素和控制线。对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 对测量设备进行了分类管理。 企业编制了SENY-CL08-2020《测量设备确认间隔控制程序》，规定了测量设备校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 品技部 生产部（车间） | 否 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 7.2.4测量过程的记录 | 企业编制了SENY-CL11-2020《测量过程设计和实现控制程序》，建立了《测量过程及控制一览表》，共9个测量过程，其中关键和重要过程3个。部门的测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查品技部对关键测量过程：“水表常用流量误差测量”要求的识别与计量要求的导出情况，测量设备验证方法正确。见《计量要求导出和验证记录表》。 查品技部日期2020年08月28日的“进货检验报告”1份，报告单检测电阻，填写内容齐全，并具有检验项目和检验依据，符合标准要求。 | 品技部 生产部（车间） | 否 |
| 8 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了SENY-CL14-2020《测量不确定度评定控制程序》，满足标准要求。 抽查了《水表常用流量误差测量》，方法符合要求。见附录A《水表常用流量误差测量》。 | 品技部 | 否 |
| 9 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委托外部机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查：型号/规格为LJS/DN（15～25）㎜水表检定装置，出厂编号为200200114，其检定证书编号为：FLLdr20048084-003，检定日期：2020年07月10日，有效期至2021年07月09日。测量设备检定证书，填写规范，符合要求。测量设备量值均已溯源到SI单位。 | 品技部 生产部（车间） | 否 |
| 10 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了SENY-CL04-2020 《顾客满意度控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业于2020年11月对顾客的满意度进行了调查，共发出调查表26份，其中内部客户12份，外部客户14，共收回26份，顾客满意度96%。 | 品技部 市场营销中心 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了SENY-CL10-2020《不合格控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格测量过程和测量设备进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行停用、隔离，并做好记录,评审后处置。现场验证了企业2020年10月8-9日内审中发现的1个不符合项，于2020年10月10日关闭。 | 品技部 生产部（车间） | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：IC卡水表出厂检验记录单1份，型号：SYS-CL-Y3-1，规格：DN20。计量单位使用情况符合要求。 企业建立了“测量设备台账”无强制检定测量设备。 | 品技部 生产部（车间） | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能品种为电和水。 2020年1-11月用电：216207kWh,折标煤26.57吨标煤；用水：2233吨，折标煤0.19吨标煤；共消耗26.76吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 行政部 | 否 |