[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.jpg]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0167-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：岐山县恒通机械制造厂   
审核员：李学弘           审核日期： 2020年12月15日 下午至2020年12月16日 上午

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	5.3质量目标
6.2.3记录
6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境

6.4外部供方
7.3.2溯源性
	该公司制定了2020年度质量目标，按季统计考核，设定的计量目标在统计期均完成；

该公司建立了测量设备台账，共计130台件，全部实施了检定或校准，检定或校准证书信息与台账一致；并进行了验证，具有计量确认标识、记录，测量设备使用的生产现场和试验室环境条件符合技术文件规定；

在质量部检查发现对该厂提供检测校准服务的外部供方：岐山县质量技术监督检测检验所、江苏世通仪器检测服务有限公司未实施评价并记录。不符合GB/T19022标准条款6.4要求。
	办公室、质量部、技术部、生产部、销售部
	是

01

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	抽查了生产部编号8081767百分表9203644009游标卡尺、18061882数显千分尺、18061882杠杆百分表、37254千分尺、880070深度卡尺、HT01洛氏硬度计的计量确认记录，依据检验依据和图纸要求确定了测量要求，确定及导出了计量要求，并依据溯源结果实施了验证，基本符合要求；计量确认间隔和计量确认记录符合要求。
	办公室、质量部、技术部、生产部、销售部
	

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	抽查了该公司7DS180-1701083-Φ32《倒挡中间轴检验工艺卡》、QH70-4211403-1《活塞检验卡》等产品检验作业指导书等主要检测技术文件，均符合要求；

  现场检测和检验室检验等均在技术文件规定的条件下实施，人员均持证上岗；抽查了2020年6-12月“车加工巡检记录表”、“原材料检验记录表”等检测原始记录规范，符合要求。

该公司对“倒挡中间轴直径检验”识别为高控过程，详见“测量过程控制检查表”没有增加新的高控过程。
	办公室、质量部、技术部、生产部、销售部
	

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3.1测量不确定度
	对“倒挡中间轴直径检验”测量过程实施了检测结果的不确定度的评定，详见《不确定度评定报告》，符合要求。
	办公室、质量部、技术部、生产部、销售部
	

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	该公司通过内部审核、管理评审、工艺纪律检查等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的监视方面，使用了统计技术。详见“监视记录”。
	办公室、质量部、技术部、生产部、销售部
	

	7
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	该公司于2020年11月8日由王鲜梅、张伟丽两名内审员实施了测量管理体系内部审核，开具了一个次要不符合项于当天完成了整改；

该公司于2020年11月9日由郭世辉总经理主持了测量管理体系管理评审会议，对公司测量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性实施了验证，提出了两项改进措施，体系运行质量良好。
	办公室、质量部、技术部、生产部、销售部
	

	8
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	该公司对上年度开具的不符合项采取了有效措施，已经关闭；

2020年度内审发现1个次要不符合项制定了纠正预防措施，已经关闭。未发现其他不合格问题。
	办公室、质量部、技术部、生产部、销售部
	

	9
	强制检定
	计量法制要求
	该公司无强检计量器具。

年度耗电能48吨标准煤，能源计量器具由地方电力部门控制、管理。
	办公室、质量部、技术部、生产部、销售部
	


 1 / 2

