[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0026-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：宁夏维尔铸造有限责任公司     
审核员：   [image: image2.png]


  审核日期： 2020年12月18日 上午至2020年12月19日 下午

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司规定了8项计量目标。分别是：1）体系覆盖的所有测量设备的配备满足检测需求，并按规定的时间完成计量确认；2)测量过程控制无差错；3)计量确认的记录清楚，不能随意涂改，差错率≤0.2%；4)强制检定的计量器具受检率达到 100%，其他计量器具受检率达到 98%以上；5)按培训计划完成体系内计量人员的培训项目，计量人员100%具备岗位能力；6)贸易计量器具配备率 100%，能源测量设备配备符合 GB/T15587-2008《工业企业能源管理导则》的要求；7)因测量设备不合格造成产品质量事故为零。8)外部顾客满意度不低于 85%，内部顾客满意率不低于 95%。质量目标与计量方针一致，目标已分解。查目标完成情况2019年5月至2020年11月达到目标要求。企业质量目标已分解到体系相关部门，但目标计算方法可操作性不强，已与企业沟通，再后续工作中进一步明确计算办法。
	质量部/安监部/铸钢车间/数控车间
	建议项

	2
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源

6.1.2能力和培训
	企业识别了测量体系相关人员14人，无专职计量人员。编制了测量人员情况一览表。

企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
查《2020年培训计划汇总表》，共安排4项培训，包含与测量管理体系有关的培训内容。2020年与测量管理体系有关的培训计划4项，已完成4项。
查彭月琴理化检验人员技术培训合格证书，金相检验二级，有效日期：2024年10月8日，发证单位：机械工业理化检验人员技术培训和能力评价委员会。证号：1231202034860号。

查质量部：曹铁军无损检验2级证书，刘春朋金相检验上岗培训证，有效日期2023年12月26日，发证单位。中国机械工程学会无损检测学会，证号：62095149314PT；

查高洁理化检验人员技术培训合格证书，光谱分析二级，有效日期：2024年10月8日，发证单位：机械工业理化检验人员技术培训和能力评价委员会。证号：4231202035120号。人员资质满足要求。
查测量管理体系内审人员资质：彭正晖证书号ZYK-18-ECE-053，有效期至2022年04月04日。发证单位：杭州证客信息科技有限公司。

内审人员资质满足要求。
	质量部/安监部/铸钢车间/数控车间
	否

	3
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	企业共有测量设备1131件，（其中106台为强检设备）。但信息内容中未标注强检分类，已与企业沟通进行完善。质量部负责测量设备全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。

查化学成份(光谱仪）检验室12月份温湿度记录（无编号），12月18日上午记录温度19℃，湿度21%。实际查看实验室配备的温湿度表显示当时温度为17.5℃,询问是否符合实验室环境要求？实验操作人员回答不清楚。已与企业沟通，加强人员能力提升及实验室温度控制。目前企业正在筹建新的实验室，新实验室的温湿度控制设备可以满足要求。每天记录温湿度值，满足实验室测量环境控制要求。

查质量部化学检验室，光谱仪使用的标准钢样未纳入公司台帐管理。次要不符合项01。
企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到石嘴山市检验检测中心、方圆检测认证有限公司等单位进行检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查质量部编号 24691124电子天平 ，校准日期：2020年7月20日，校准单位：山东普测检测技术有限公司。查生产现场编号110401电子汽车衡，校准日期：2020年4月2日，校准单位：广东省电子电器研究所。查质量部化学检验室编号：1000910606高速引燃炉红外碳硫分析仪，校准日期：2020年4月4日，校准单位：方圆检测认证有限公司。抽查上述3份及其它10件测量设备（详见《溯源抽查表》的测量设备检定证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。计量标识清晰正确，符合要求。
	质量部/安监部/铸钢车间/数控车间
	次要不符合项01

	 4
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理程序》文件。

质量部负责提供外部服务供方的资质证明，现场重点查山东普测检测技术有限公司CNAS L 12559号，有效期到2025年9月4日）和方圆检测认证有限公司（CNAS L7928,有效期至2024年08月27日）的服务供方业绩评价记录，从对供方业绩、供方产品质量、供方服务质量、供方诚信等方面进行评价。评价结论为合格。
	质量部
	否

	5
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	企业在测量管理手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准和验证。查计量确认记录及计量确认明细表，测量要求识别正确，计量要求导出和验证方法正确，满足计量要求。
抽查计量验证表：方法正确，满足要求。有个别计算错误。已与企业沟通尽快进行完善。无验证不合格测量设备。
	质量部/安监部/铸钢车间/数控车间
	建议项

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了18个测量过程档案。2020年新增高度控制测量过程1个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。其中重要过程3个，一般测量过程15个。
抽查关键控制测量过程《JS85E-1701015变速箱壳体内孔尺寸测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。

查2020年12月11日JS85E-1701015变速箱壳体内孔尺寸检验记录，和2020年12月17日铸件热处理检验报告中对检验过程中的重要参数，图号，用户，执行标准，报检数量，检验结果、技术要求等内容有详细记录，符合要求。
	质量部/安监部/铸钢车间/数控车间
	否

	7
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3测量不确定度
	企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。
现场重点抽查了《JS85E-1701015变速箱壳体内孔尺寸测量过程不确定度评定》方法正确，见附件《JS85E-1701015变速箱壳体内孔尺寸测量过程不确定度评定》报告。
	质量部
	否

	8
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的3个重要测量过程控制和15个一般的测量过程控制的测量设备计量确认过程，按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。
	质量部/铸钢车间/数控车间
	否

	9
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业于2020年1月5日至1月6日，组织了公司测量管理体系内审，分2个组对公司7个部门和6个车间进行了全要素的审核，开出3不符合项和4个改进的建议项，内审中发现的不符合项及问题均列了整改项。至1月15日不符合项已经全部整改关闭。
企业于2020年3月20日开展了管理评审，会议由公司最高管理者总经理王小宁主持，管理者代表杨建汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 对公司测量体系要加强工艺纪律检查、加强对测量过程设计、实现、记录的控制；加强对计量确认过程的管理和加强测量设备的维护保养等4个方面的问题落实了整改部门。


	管理层/质量部/安监部/铸钢车间/数控车间
	否

	10
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	上次审核共开出五项次要不符合项：①上次审核开出质量部化验室出厂编号为1643光谱分析仪未提供计量确认记录的整改情况：查编号WE-CL-JL-2019-008的计量要求导出记录及编号WE-CL-008的计量确认一览表中均已对1643号光谱分析仪进行了计量要求导出和计量验证并纳入一览表中。现场检查该光谱仪的计量确认标识符合要求，计量要求导出及验证方法正确。计量确认记录完整符合要求。整改措施有效。
②关于技术中心未提供受控文件清单，编号WE-ZL-ZK-01《标动250枕梁质量控制计划》、《机械加工作业指导卡》等文件无受控标识的整改情况。查WE-S17-02-C1018《工艺文件清单》，收录了73项工艺文件，有文件名称、版本、入档日期、受控状态等信息。查WE-ZL-ZK-01《标动250枕梁质量控制计划》和《机械加工作业指导卡》文件有受控编号及受控标识等信息，符合要求。整改措施有效。
③关于铸铝车间未提供质量目标分解记录，以及质量目标的落实、统计记录的整改情况。提供了编号WE-CL-MB001-2019《测量体系质量目标考核表》，对质量目标进行了分解考核，其中对铸铝车间共分解了8项质量目标，目标完成情况均达至考核要求。统计记录符合要求。整改措施有效。 
④关于拉伸实验室未提供环境条件识别、控制、监视记录，未配备环境条件控制和监视设备的整改情况：企业已为拉伸实验室配备了一块编号为30260102温湿度表，新仪表已于2019年5月9日由宁夏计量质量检验检测研究院首次检定合格，经计量确认合格后投入拉伸实验室使用，2020年5月再次送检合格，并每天记录温湿度。实验室环境条件满足GB/T228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》标准对温度条件的要求。记录内容、确认状态符合要求。整改措施有效。
⑤关于未能提供外部服务供方深圳天溯计量检测股份有限公司的评价和选择记录的整改情况。提供了测量设备供方名录、供方业绩评价记录及深圳天溯计量检测股份有限公司CMA检验检测机构资质认定证书，和CNAS L5138号实验室认可证书。资质均在有效期内。符合要求。整改措施有效。
经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司初次审核中确定的5个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭5个不符合项。

经验证，企业对外审和内审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改关闭。

查公司S27003-2012《离合器不良品判定作业指导书》、2020年5月9日《不合格品评审处置记录表》，名称：法士特离合器，及2020年5月11日8D分析报告有不合格特性描述，有原因分析，处置方案，不合格品处置结果，预防（纠正）措施，实施情况，效果验证，改进措施等内容。符合指导书的要求。
	质量部/安监部/铸钢车间/数控车间
	否

	11
	强制检定
	计量法制要求
	企业有106台设备为强制检定设备。实现定点、定周期检定。随机抽查2件强检设备，空压机用0529号压力表和7207号压力表均送检到石嘴山市检验检测中心进行了检定，检定证书号分别为：L22922208730和L22922208728号，检定日期：2020年11月13日，有效期至2021年5月12日。符合要求。
查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。
	质量部/安监部/铸钢车间/数控车间
	否

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要能源为电和水，2019年全年用电量2400万度； 天燃气180万度，水10.7万方。折算为5430.6吨/标煤（0.54万吨/标煤）。不属于重点用能单位。
	质量部/安监部
	否


 1 / 2

