受理编号：0225-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 浙江伦特机电有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 杨子林 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 电热恒温 干燥箱 | DHG101101-4A | ZJLT-S-YF-HX-4 | ±1℃ | 数字温度巡回检测仪 U=0.1℃（k=2） | 上海市计量测试技术研究院 | 2019.05.08 （周期2年） | √ |
| 技术部 | 低剂量便携 X光机 | NG型 | ZLJ-J-XG.4009-1 | ±1.8lp/mm | 医用X射线分辨率 Urel=5%（k=2） | 温州市计量技术研究院 | 2019.10.09 （周期3年） | √ |
| 品质部 | 发射光谱仪 | XL2 800 | 67346 | ±5% | 碳钢、合金钢光谱分析用标准物质 C:u=0.005% Cr:u=0.02% Ni:u=0.02% | 温州市计量科学研究院 | 2020.06.02 | √ |
| 品质部 | 实验直流电阻器 | ZX25a | 0211115 | 0.02级 | 数字多用表 MPE：±（10×读数+2.0×量程）μΩ | 温州市计量科学研究院 | 2020.06.02 | √ |
| 品质部 | 标准水银温度计 | （0～50）℃ | 2-81 | ±0.1℃ | 标准铂电阻温度计 二等 | 上海市计量测试技术研究院 | 2019.12.20 （周期2年） | √ |
| 品质部 | 精密压力表 | (0～0.4)MPa | HY13124141 | 0.4级 | 气体活塞式压力计(-0.1～0.6)MPa 0.05级 | 温州市计量技术研究院 | 2020.05.07 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | （0~150）mm | QN115061P | ±0.02mm | 量块 5等 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020.03.17 | √ |
| 生产车间 | 高绝缘电阻测试仪 | ZC36 | A10990 | ±10% | 兆欧表检定装置 2.0级 | 温州市计量科学研究院 | 2020.06.02 | √ |
| 品质部 | 数字 温湿度计 | 81238511 | HTC-1 | ±0.5℃ ±2% | 精密露点仪 温度MPE:±0.1℃,露点MPE： ±0.2℃DP | 乐清市质量技术监督检测院 | 2019.11.14 周期2年 | √ |
| 生产车间 | 绝缘电阻表 | 15032294 | ZC25-1 | 10级 | 兆欧表检定装置 2.0级 | 温州市计量技术研究院 | 2020.04.15 | √ |
| 审核综合意见： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准；送检部门主要有上海市计量测试技术研究院、温州市计量技术研究院、乐清市质量技术监督检测院、宁波市计量测试研究院等。查10份测量设备校准或检定证书, 全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年12月19日至12月20日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |