编号：0225-2020

审核员现场审核记录(一)

企业名称：浙江伦特机电有限公司

审核员：  吴素平                              审核日期：2020年12月19日~20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业是生产制造计量器具的单位，主要测量要求是原辅材料进厂检验、工艺过程质量控制和成品（计量器具）出厂检验（检定）。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者 代表 品质部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是品质部。已在企业体系文件中明确规定了明确规定了最高管理者12项领导职能及管理者代表31项领导职能，计量职能部门的11项实施职能。 企业把原辅材料进厂检验、工艺过程质量控制和成品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者 代表 品质部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品品质部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质部已组织识别企业原辅材料进厂检验、工艺过程质量控制和成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者 代表 品质部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3 质量 目标 | 查LTJD/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标三项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，每半年统计一次，查2020年《质量目标及实施一览表》已由品质部统计考核，均达标。 | 品质部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年8月30日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理吴方亮主持，根据管理评审内容的要求，管代陈宇及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层办公室 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定的LTJD/MP-04-2020《测量管理体系人员控制程序》中规定测量管理职能分配表及各类计量人员在体系中的职责。企业的测量体系有效人员120人，体系覆盖人数120人。抽查了企业的2020年制定的LT-6.1.2-01《2020年度培训计划》培训计划共12项，LT-6.1.2-02《培训签到/评价表》按培训项目进行分类，有全员学习时间表，有培训签到表，有培训记录，通过取证及口头回答的方式对培训效果进行评价，所有培训项目均已完成，满足目标要求。 人员资质取得证书共 。抽查检测倪逸仙，由中国机械工程学会颁发的“无损检测人员技术资格证书（渗透）2级”，有效期2025年12月01日；二级注册计量师2名，周敏、谷乐妃，焊接与热切割作业证书，余方官证书编号T331021199001153456,有效期至2023年11月6日，各类人员资质，满足要求。 | 办公室 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系LTJD/MM-2020《测量管理手册》和LTJD/MP-（01～19）-2020《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查企业产品执行标准及技术文件：JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》、JJF 1183-2007《温度变送器校准规范》、JJF 1637-2017《廉金属热电偶校准规范》、JJG 141-2013 《工业用贵金属热电偶》、GB/T 16839.2-1997《热电偶 第2部分 允差》、GB/T 30121-2013 《工业铂热电阻及铂感元件》、GB/T 1226-2017 《一般压力表》、JJG 226-2001《双金属温度计检定规程》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 品质部 办公室 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.2.4标识 | 企业编制的LTJD/MP-05-2020《测量设备控制程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了原辅料进厂检验、工艺过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，品质部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有594台件（A、B、C类）测量设备。企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识，满足标准要求。 抽查编号191073，（0-419.527）℃，二等标准铂电阻温度计，检定日期2019年10月14日，有效期至2021年10月13；编号ZLJ-J-HW.4004-6,HTS-300A，标准油槽校准日期2020年6月30日,有效期至期2021年6月29日；编号191004703，SM7420,高阻计，校准日期2020年1月15日，周期一年；测量设备的管理符合标准要求,测量台账信息和证书一致，满足要求。 | 品质部 |  |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内列入测量过程：原材料进厂检测（成分检测，偶丝、电阻元件的性能检测）生产过程中质量控制检测（尺寸、焊接性能、绝缘电阻）及产品出厂检测（热电偶、工业铂、铜热电阻、双金属温度计、压力表等计量性能要求检测）的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 品质部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制的LTJD/MP-08-2020《计量确认管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都是按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 | 品质部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制的LTJD/MP-06-2020《计量确认控制程序》中规定了对测量设备的计量确认的管理控制要求，规定对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 品质部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的LTJD/MP-13-2020《测量过程设计与实现控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业从原材料进厂检测、生产过程中质量控制检测及产品出厂检测共识105个测量过程，其中53个重要的测量过程：原材料称重、材料成分检测，偶丝、电阻元件的性能检测、绝缘电阻检测、热电偶校准、工业铂、铜热电阻校准、双金属温度计校准、压力表校准等检测过程，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分一般和重要测量过程进行管理。抽查重要测量过程：工业铂热电阻检定100℃测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求，见《测量过程控制抽查表》。 | 品质部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的LTJD/MP-12-2020《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了工业铂热电阻检定100℃测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品质部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 品质部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年8月25日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 管理者 代表 品质部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的LTJD/MP-15-2020《审核和监视控制程序》中规定了测量体系监视控制要求，一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视，检查对列入体系管理的重要测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件工业铂热电阻检定100℃测量过程《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 品质部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在LTJD/MP-14-2020《不合格控制管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 | 品质部 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的LTJD/MP-17-2020《改进管理程序》中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。 | 品质部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业强检计量器具一只，在有效期内使用，企业的产品非定量包装产品。 | 品质部 办公室 | 否 |