编     号：0225-2020

现场审核记录二

客户名称：浙江伦特机电有限公司

审核员：      杨子林                        审核日期：2020年12月19日 - 12月20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量 职能 | 企业规定了品质部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。询问品质部、技术部、办公室、生产部、供销部等相关人员，基本清楚自己的工作职责。 |  | 品质部 技术部 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ |  | 5.2 以顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了测量过程105个，重要测量过程53个。 |  | 品质部 技术部生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 |  | 5.3 质量 目标 |  | 企业编制的LTJD/MM-2020《测量管理体系手册》中制定了测量管理体系管理方针及三项质量目标，目标可测量，并已分解到各部门。编制目标检查表，每年由品质部负责对质量目标和各部门分目标的定期检查和统计，考核均已达标。 | 品质部 技术部生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 4 | 程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1 程序 |  | 企业编制的19个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 企业《产品标准清单》共收录85份标准，抽查：现产品执行标准GB/T 30429-2013《工业热电偶》、GB/T 30121-2013《工业铂热电阻及铂感温元件》、JB/T 8803-2015《双金属温度计》、GB/T 1226-2017《一般压力表》等国家标准、行业标准，现行有效、受控。 | 品质部 技术部生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？ |  | 6.2.2 软件 |  | - 企业编制了LTJD/MP-19-2020《测量软件管理控制程序》，要求品质部负责对软件进行识别，并对各部门软件管理的情况实施监督检查。查企业提供的《测量软件确认清单》，共有测量软件25套，均按程序文件要求进行了确认。抽查《群控热电偶、热电阻自动》测量软件确认过程验证记录表，确认时间2020年11月3日，确认结果：符合要求。 | 品质部技术部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3 记录 |  | 企业编制了LTJD/MP-02-2020《记录控制程序》，品质部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 查：进货检验记录 名称：K型光亮丝，供货单位为常州市潞城慧热电子，检验项目为尺寸、外观、测试温度允差；检验日期2020.10.30,检验员为钟涛，结论：合格。 名称：304不锈钢，规格：ф16*1.5,供货单位为湖州高材，检验项目为尺寸、外观、化学成份等；检验日期2020.5.15,检验员为杨红芳，结论：合格。 查：过程检验记录单 工序：金工车间，型号：零部件165*18，批次号：TH0201130070，记录编号：202012-5-31，检验项目为外径、厚度、内孔、孔深等；检验日期2020.12.15,检验员为金程浩，检验结论均为合格。 查：成品检验记录 产品名称：双金属温度计，型号WSS-481，数量20个，依据标准成品检验指导书,试验项目有外观、尺寸、基本误差、角度调正误差等，检验日期2020.7.7,检验员为徐浩强，检验结论合格。 产品名称：高温高压热电偶，型号H-WRKK2-P30，数量4个，依据标准成品检验指导书,试验项目有外观、尺寸、常温绝缘电阻、允差、合格证、包装，检验日期2020.6.15,检验员为徐浩强，检验结论合格。 产品名称：压力表，型号：YTN-B100，数量4支，合同编号：TH0190924071,试验项目有：被检表轻敲后的示值、轻敲指针变动量、回程误差，检验日期2020.12.5,检验员为胡哲皓，检定结论合格。 查：第三方检测报告 企业共提供不锈钢压力表、双金属温度计、多点热电偶、热电偶等检测报告。抽查报告编号No：C19-068-WT；产品名称为：多点热电偶、热电偶；检验单位：上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司，规格型号：N-WRKK3-450 400℃~600℃和N-WRKK-250 400℃~600℃,样品数量2支个，检测依据GB/T 30429-2013《工业热电偶》，检验检测日期2019.6.12,检验检测项目为外观、允差、常温绝缘电阻、抗扭矩性能、抗弯曲性能、耐冲击性能、上限温度绝缘电阻、热电动势稳定性、热响应时间和运输环境影响，检验检测结果为合格。 | 品质部 技术部生产部 供销部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制了LTJD/MP-05-2020《测量设备控制程序》、LTJD/MP-06-2020《测量设备计量确认控制程序》、LTJD/MP-07-2020 《测量设备确认标识控制程序》、 LTJD/MP-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》以及LTJD/MP-09-2020《测量环境和数据修正控制程序》，程序中规定品质部为测量设备计量确认标识的归口管理；规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。 企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；建立了测量设备台账，包含测量设备编号、名称、规格型号、制造厂、测量范围、准确度等级、领用部门、校准日期等；共有594台套，均处于有效的校准状态。 检查品质部使用的编号HY13124141，型号HR-150A的精密压力表，检定证书编号：CA200410301,检定日期为2020.5.7,有效期至2021.5.6，检定单位：温州市计量技术研究院相关信息与台账一致。 查品质部出厂编号181955，名称：标准铂电阻温度计，规格型号（0～660.323）℃，检定日期2019.10.14，有效期至2021.10.13，证书编号：2019E11-20-2077618002，检定单位：上海市计量测试技术研究院，相关信息与台账一致。 查金工车间使用的出厂编号:QN115279P游标卡尺，规格型号（0~150）mm ，未张贴“计量确认合格证”，查校准证书，校准日期2020年3月17日。 试验室环境要求：工作温度：15℃～28℃，工作湿度30%～80%。试验室配备有空调以保证满足环境要求。现场抽查试验室温度19.5℃，湿度41%，符合要求。 | 品质部 生产部 车间 | 次要 不符合项01 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的LTJD/MP-10-2020《外部供方控制程序》规定了供销部和品质部负责测量设备外部供方的选择、评价等质量控制。编制了《合格供方名录》，《供方调查评价表》等，共有24家企业列入合格供方。抽查其中提供计量校准报告的上海市计量测试技术研究院已按程序文件要求进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L0134，在认可的校准和测量范围内开展校准活动，符合要求。 |  | 品质部 供销部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 |  | 企业编制的LTJD/MP-06-2020《测量设备计量确认控制程序》、LTJD/MP-07-2020 《测量设备确认标识控制程序》，规定了品质部负责测量设备计量确认的实施，编制了《测量设备年度计量确认计划》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 |  | 品质部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 |  | 企业编制的LTJD/MP-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》中规定了品质部对测量设备的计量确认间隔，以及需要进行计量确认间隔调整的测量设备的管理。 |  | 品质部 生产部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 |  | 企业编制了LTJD/MP-06-2020《测量设备计量确认控制程序》，规定了测量设备需对调整部位由专人在计量确认完成时进行标识或封印，在计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。如发现调整部位发生变化，应将该设备按不合格测量设备进行处置，并重新进行重新计量确认。 目前企业没有需要封印的测量设备。 |  | 品质部 生产部 | 否 |
| 12 | 测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ | 7.2.3测量过程的实现 7.2.4测量过程的记录 |  | 企业编制了LTJD/MP-11-2020《测量过程设计和实现控制程序》中规定了品质部负责选择、设计和确定需要实施联系控制的关键测量过程；品质部确定测量过程中测量设备的管理和关键测量过程的方法、实施，以及数据统计的分析。对测量过程的策划、设计、实现，监视、失控原因分析、纠正和预防措施做了规定。使用经计量确认合格的测量设备、有效的测量程序、使用具备能力的人员等。 按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。 抽查一个高控的重要测量过程---工业铂热电阻检定100℃测量过程。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 |  | 品质部技术部 生产部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3 测量不确定度 |  | 企业编制的LTJD/MP-12-2020 《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了工业铂热电阻检定100℃测量过程测量不确定度评定报告，见附件。 |  | 品质部技术部 生产部 | 否 |
| 14 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2 顾客满意 |  | 企业编制的LTJD/MP-13-2020《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，规定品质部负责内部顾客满意度汇总和分析，外部顾客满意度由供销部负责汇总和分析；内部满意度调查结果：2020年8月，共对30名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为96.70%，满意度符合公司目标要求；外部满意度调查结果：2020年4月共对30家客户进行上一年度满意度调查，回收率100%，满意度为96.97%，满意度符合公司目标要求。 |  | 品质部 供销部 | 否 |
| 15 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了LTJD/MP-15-2020《审核和监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；品质部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查工业铂热电阻检定100℃测量过程，详见附件：工业铂热电阻检定100℃测量过程监视记录及控制图。 |  | 品质部技术部 生产部办公室供销部 | 否 |
| 16 | 是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了LTJD/MP-14-2020《不合格控制程序》，分别规定了不符合体系的识别和纠正，不合格测量过程的控制，不合格测量设备的确定、标识与记录以及隔离、处理、报废或封存等。企业内审中开出2份不符合报告，均已按文件要求进行了整改已关闭。 |  | 品质部技术部 生产部办公室供销部 | 否 |
| 17 | 如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 |  | 企业编制的LTJD/MP-17-2020《改进管理程序》，规定了品质部是测量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门。根据内审、管理评审和顾客满意度调查及测量管理体系的监视，进行持续改进；对存在的不合格采取纠正措施，并对各过程输出的信息进行识别，并针对潜在不合格原因的识别提出预防措施加以防范。2020年度内审共开出2份不符合报告，均已按程序文件要求进行了整改封闭。 |  | 品质部技术部 生产部办公室供销部 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 |  | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 企业强制检定计量器具有1只压力表，型号：（0-1.6）MPa，设备编号：20171230000,证书号为：CA200900215，检定结论：符合1.6级，有效期到2021年3月2日，检定单位：温州市计量科学研究院。 企业无定量包装产品。 |  | 品质部技术部 生产部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 |  | - 为了规范公司内部能源消耗控制，节约能源，企业编制了LTJD/MP-18-2020《能源控制程序》。企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的水表、电表的消耗数值。全年（2019年10月份-2020年9月份）耗电221万kW·h、耗水5949t，共标准煤272t，不是重点耗能企业。 |  | 办公室 | 否 |
| 20 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 |  | 企业在用共有4台电梯，都能提供有效定期检验报告。抽查设备代码：32103303822012110500，报告编号TD202049263，下次检验日期为2021年10月，检验单位为温州市特种设备检测科学研究所，检验日期：2020年09月22，检验结论：合格。 查储气罐用安全阀校验报告，报告编号 ：AJ2020052313,下次检验日期为2021年5月27日，检验单位为温州市特种设备检测科学研究所，检验日期：2020年05月27，检验结论：合格。 查企业提供的环境保护验收检测报告，报告编号：ZJJK-HJ-20200682，厂界噪声能达到GB 12348-2008中3类标准要求；生活污水检测报告编号：ZJJK-HJ-20200681；固定污染源废气检测报告编号：ZJJK-HJ-20200683；结论都为符合环保要求。检测单位浙江锦康检测科技有限公司，检测时间为2020年9月22日。 |  | 办公室 | 否 |