冷水水表流量测量过程控制规范

编号：Q/WM/C3-712

- 测量过程的识别

1.1  测量过程的名称：冷水水表流量测量

1.2  测量过程的依据：冷水水表检定规程JJG162-2019

- 计量要求

表一

| 测量参数名称 | 测量值 | 最大允许误差 | 环境条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷水水表流量测量 | 4.0 m³/h | ±2% | （10-30）℃。 |

- 计量要求最大允许误差±0.66%

- 测量过程的设计

3.1  测量方法

将被测水平机械水表安装到水流量标准装置相应管段，连接好相应的通讯，而后启动水流量检定系统输入稳定流量水源，流量为公称流量：4.0 m³/h（±2%），点击检定开始，当时间达到设定值时，系统自动同时采集规定时间段内的被检表水流量和标准器比对；

3.2测量过程的计量要求的导出及验证(见附录)

3.3测量过程不确定度评定(见附录)

3.4高度控制测量过程的有效性确认记录(见附录)

4.测量过程控制要素与控制要求

4.1  测量设备要求（见表二）

表二

| 测量设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 活塞式水表检定装置 | （0.005-6.3）m³/h | ±0.2% |

4.2  测量环境要求

环境温度：（10-30）℃。

4.3  操作技能要求

操作人员须了解活塞式水表检定装置工作原理及国家冷水水表检定规程，经过培训并取得上岗证，后上岗。

4.4  操作步骤

4.4.1  检查活塞式水表检定装置，应具有效计量确认合格标识，运转正常。

    - 将工件放好开始检测，做好原始记录。

5.控制措施

5.1. 验证环境条件、测量设备、操作人员符合本规范的要求；

5.2  按操作规程的要求开展工作。

6  监视措施

6.1监视方法

| 监视对象 | 监视方法 |
| --- | --- |
| 活塞式水表检定装置 | 期间核查和检定 |

6.2监视要求

⑴ 活塞式水表检定装置应在有效期内使用。

⑵ 操作人员定期巡检，随时对仪器稳定性变化情况进行监控和比对，发现异常及时通知维修人员检查、校准。

6.3 失控时的处理措施

失控时，须对测量过程进行分析，确认原因，采取措施，按检定要求重新做重复性验证，必要时修理、检定，合格后方可开展工作。

- 记录要求

7.1  记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

7.2  记录应包括

7.2.1  执行的测量过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件 ；

7.2.2  从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

7.2.3  根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；

7.2.4  进行测量过程控制活动的日期；

7.2.5  人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。

7.3  记录书写必须符合程序文件《计量体系记录管理控制程序》的要求。

- 附录

附录A：计量要求导出和计量验证记录表

附录B：测量不确定度评定

附录C：高度控制测量过程有效性确认记录

附录D：监视记录及质控图

附录E：测量过程控制检查表

编制;  李新民                  批准：林明星                 日期：2020 12 21