## 1A
附录D
活塞式水表检定装置 DN20 Q3点检测过程监视统计记录表
测量过程名称：DN20 Q3点 流量检测
被测参数：流量 测量范围：（0.04-6.3）m³/h
测量仪器：活塞式水表检定装置 测量范围，（0.005-6.3）m³/h
监视方法：标准表法 核查标准：DN100 N1FN255172电磁流量计
序号 | 核查 | 观察记录（%） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.8.20 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.45 | 0.422 | 0.05
2 | 2020.8.21 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.414 | 0.05
3 | 2020.8.22 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.424 | 0.03
4 | 2020.8.23 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.418 | 0.02
5 | 2020.8.24 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.408 | 0.06
6 | 2020.8.25 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.426 | 0.01
7 | 2020.8.26 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0.412 | 0.05
8 | 2020.8.27 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.406 | 0.05
| 0.41625 |  |  |  |  | 0.04
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | --
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.41625
上控制线 | UCL= |  | 0.43933
下控制线 | LCL= |  | 0.39317
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.04
上控制线 | UCL= |  | 0.0846
下控制线 | LCL= |  | --
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，冷水水表示值误差检定过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员：江航成

## 1B
附录E
活塞式水表检定装置 DN20 Q3流量点 检测过程控制图
均值控制图
UCL=0.4393
CL=0.4163
LCL=0.3932
极差控制图
UCL=0.0846
CL=0.04
LCL=--