编号：0270-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江金卡智慧水务有限公司 | | | | | 审核员 | 郭小红、王晓巍、沙跃兵 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 活塞式水表检定装置 | 180807 | LHS 15-25 | 0.2级 | 二等 | 浙江省计量科学研究院 | 2019/10/23 | √ |
| 生产部 | 全自动水表试验装置 | 20200903 | LHBS-15-25 | 0.2级 | F2等级 | 苏州市计量测试院 | 2020/11/25 | √ |
| 生产部 | 扭炬板手 | 317389K | 30DB4 | 3级 | 0.3级 | 广电计量检测（杭州）有限公司 | 2020/4/25 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 179JM-A30002 | JM-A30002 | ±0.03 g | F1 | 广电计量检测（杭州）有限公司 | 2020/7/3 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | 19044375 | （0-200）mm | ±0.02 mm | 3等 | 广电计量检测（杭州）有限公司 | 2020/10/6 | √ |
| 生产部 | 质量法检定装置 | 20170531 | ZJL-WSAD DN (15-25) | 0.2级 | F2等级 | 浙江省计量科学研究院 | 2020/3/30 | √ |
| 生产部 | 全自动  水表试验装置 | 20200904 | LHBS-15-25 | 0.2级 | 二等 | 苏州市计量测试院 | 2020/11/25 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  查该公司各部测量设备台帐，测量设备均送浙江省计量科学研究院、苏州市计量测试院、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准。7台测量设备均按照公司程序文件的要求，按周期送检，校准证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年12月21日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**