编     号：0270-2020

现场审核记录二

客户名称：浙江金卡智慧水务有限公司

审核员：      王晓巍                              审核日期：2020年12月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 企业规定了质量部的计量组为计量职能部门，明确规定了最高管理者8项职能，管理者代表9项职能以及质量部的计量 组13项计量职能。询问质量部、物流部、采购部、销售部、技术研究院等相关人员，基本清楚自己的工作职责。 |  |  | 质量部 物流部 采购部 销售部 技术研究院 |  | 否 |  |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ |  | 5.2 以顾客为关注焦点 |  | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为计量要求，满足顾客计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量。其中进行了1个重要的测量过程检查。 |  |  | 销售部 |  | 否 |  |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？ |  | 6.2.2软件 |  |  | 企业编制的Q/WM-C2-G01《测量软件管理控制程序》规定了质量部负责对测量软件管理的情况实施监督检查；研究院负责编制自主开发软件的说明、操作规程、使用维护要求等相关文件；采购部负责对商业现成测试软件的购买，工艺部负责编写商业现成软件的使用说明、操作规程、使用维护要求等相关文件，并对测量软件的归口管理以及建档。 企业现有测量软件10个，运行状态均稳定、版本均有效。 |  | 技术研究部 |  | 否 |  |
| 4 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  |  | 企业编制了Q/WM-C2-707《测量管理体系监视控制程序》，编制了Q/WM-C2-503《测量设备确认标识控制程序》，程序中规定了计量组负责测量设备确认标识的选用、发放、实施、监督和检查等管理工作。使用部门负责保证在用标识的完整和清晰。 企业对测量设备的配置进行策划，对测量设备的控制程序中有《测量设备管理台账》记录，分成A、B两类，包含名称、测量范围、准确度等级、生产厂商、管理编号、出厂编号、规格型号、测量范围、技术性能等；共有29台套。均处于有效的校准状态。 查：出厂编号20200904，名称为全自动水表试验装置，证书编号：900767061-001，规格型号LHBS-15-25，校准日期2020年11月25日，检验人员为陈曹浪、校准人员为耿存杰，建议复校时间间隔为24个月，校准单位：苏州市计量测试院。 查：出厂编号20170531，名称为质量法水表检定装置，规格型号ZJL-WSAD DN(15-25)，检定日期2020年3月30日，有效期至2022年3月29日。检定员为陈果夫、核验员为吴晓杰、批准人为郑建英，检定结论为合格，证书编号：LL-20200300723，检定单位：浙江省计量科学研究院。 |  | 物流部 采购部 技术研究部 |  | 否 |  |
| 5 |  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4 外部 供方 |  |  | 企业编制的Q/WM-C2-401《采购控制程序》，企业规定了根据检验需要由生产部填写计量器具采购、计划单，经部门领导批准后，报采购部。采购部根据计划采购，购回的计量器具由仓库填写计量器具送检单，交质量部检验。质量部根据送检单检验合格后，入库，检定不合格的向采购部发放不合格评审表，通知采购部处理。 企业建立了《合格供方目录》，《供方调查评价表》等。抽查其中对提供检定证书的浙江省计量科学研究院进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，符合要求。 |  | 采购部 |  | 否 |
| 6 |  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 |  |  | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位分别为浙江省计量科学研究院、苏州市计量测试院、广州广电计量检测股份有限公司，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 |  | 技术研究部 |  | 否 |
| 7 |  | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ |  | 8.2.2 顾客满意 |  |  | 企业编制的Q/WM-02-D01《顾客满意程度控制程序》，规定销售部负责收集、整理并传递顾客满意程度信息，并保存相关记录。质量部负责组织顾客不满意原因分析会，确定责任部门并监督实施。 |  | 销售部 |  | 否 |
| 8 |  | 是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ |  | 8.3不合格控制 |  |  | 企业编制了Q/WM-02-705《不合格品控制程序》，分别规定了进货过程中不合格品入不良仓库；生产过程中、出厂检验过程中的不合格采取标识隔离；交付后发现不合格的处理方法。 质量部负责不合格品的判定、隔离、记录、标识、问题反馈和追踪验证工作；销售部负责售后退货跟踪及与客户沟通工作。 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 在质量部现场审核时发现，编号03619249，型号AR932的涂层测厚仪，2020年04月15日广电计量检测（杭州）有限公司校准，但工作现场涂层测厚仪没有张贴计量状态标识，无其它不合格测量过程、不合格测量设备。 |  | 物流部 采购部 |  | 否 |