编     号：0270-2020

现场审核记录

企业名称：_浙江金卡智慧水务有限公司_

审核员：       审核日期： 2020年12月21日 上午至2020年12月21日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表叶友浩为企业的副总经理。对体系的要求及自身的计量职能清楚，重视计量工作。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、安全生产运行温度、压力、液位、产品质量指标、贸易结算、能源、环境监测指标等。保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表及质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者8项职能，管理者代表的9项职责。计量职能部门 的6项职能。 企业把冷水水表流量测量过程列入体系管理。 向质量部何明华部长、人力资源部朱晶晶经理等人均对本部门及本岗位的计量职责清楚。 | 管理者代表、质量部（计量组、体系组）、人力资源部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接、能源、安全等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业通过华夏认证中心有限公司GB/T19001-2016认证、GB/T45001-2020认证、GB/T24001-2016认证 ，证书有效期2023年1月12日。企业产品质量方面2020年没有顾客投诉。 | 管理者代表、质量部（计量组、体系组）、 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标5项： - A、B类测量设备受检率100%； - 高控测量的计量确认按计划完成率100%； - 高控测量计量人员培训计划完成率100%； - 高控测量过程失控造成误判数量≤1 件/季； - 顾客满意度≥85% 质量部对质量目标进行分解。有具体指标可测量。 2020年1月-9月A 、B 类测量设备周期检定（校准）率：100%；外部顾客满意率97%；通过内部顾客的满意度调查，满意度为96.7%；重要测量过程控制率：100%。 | 管理者代表、质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年12月10日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理何国文主持，由副总经理管理者代表叶友浩报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表、质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员65人。 企业通过公司人力资源岗位职责和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 企业制定了Q/WM-05-603“2020年浙江金卡智慧水务有限公司培训计划”，培训计划10项，有培训相关记录和评价记录。 公司内审员经咨询公司现场培训、考核，叶友浩、茹润苗、肖子梅已基本了解和掌握测量管理体系内部审核的知识和操作要求，具备测量管理体系内审员能力。建议公司内审员经过外部培训，提升审核能力，取得相应资格。 | 人力资源部 | 否 建议项 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为产品标准 JJG 162-2019 饮用冷水水表等标准，受控状态有效。按照《文件管理制度程序》进行文件管理。 现场抽查质量部编号JJG 162-2019 饮用冷水水表标准文件，均为现行有效标准，有受控标识。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制管理制度》。查：质量部全自动水表试验装置使用记录，有被测量物品、设备状态、温度、湿度等信息，填写规范。记录保存期限5年，满足文件要求。 人力资源部有2020年浙江金卡智慧水务有限公司培训记录。2020年9月12日15人参加公司测量管理体系文件培训，进行了有效性评定。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查质量部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送浙江省计量科学研究院、苏州市计量测试院、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准。祥见《测量设备溯源抽查表》 查质量部编号为15910336型号规格（5-6300）L/H的全自动水表试验装置2020年11月25日苏州市计量测试院检定合格。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。测量设备使用环境条件满足要求。 查编号为2017111894型号（-0.1-0.9）Mpa的压力表2020年12月15日广电计量检测（杭州）有限公司检定合格。B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。测量设备使用环境条件满足要求。 测量设备台账缺少测量设备编号。建议在测量设备台账中增加测量设备编号。 在质量部现场审核时发现，编号03619249，型号AR932的涂层测厚仪，2020年04月15日广电计量检测（杭州）有限公司校准，但工作现场涂层测厚仪没有张贴计量状态标识。不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003中6.2.4的要求。为次要不符合. | 质量部（计量组） | 建议项 01 不符合项 |
| 10 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。对软件识别和确认做出了规定。该企业共识别测量软件10项。现场查看测量软件确认过程验证记录表，如：“全自动水表校表台软件软件版本SP20191029、水表密封性检定装置软件版本1.0.0.1”进行了确认。2020年8月1日建立了测量软件确认清单。 | 质量部（计量组） | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业在《采购控制程序》文件中外部供方管理提出了要求。 物资管理部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质量部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。建立了浙江金卡智慧水务有限公司合格供方名录。 企业测量设备全部委托浙江省计量科学研究院、苏州市计量测试院、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准。对计量检测外部服务供方进行了评价。 查服务机构浙江省计量科学研究院，供方调查评价表，从业绩、他方经验、信誉、产品检验、试用、质量保证能力、资源状况（人、技、设备、资金）、产品价格及服务等方面进行评价，评价结论为“同意合作”。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确 | 7.1计量确认 | 企业建立了《测量设备确认和溯源管理程序 》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。对29台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认 查：质量部，编号为20170531，型号(0.004-50)m³/H的质量法检定装置，检定证书编号LL-20200300723，检定日期2020年3月30日，有效期2022年3月29日,检定结论：0.2级,检定单位浙江省计量科学研究院。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，A类设备管理。 查：质量部，型号（0-200）mm数显卡尺，编号19044375，证书编号J202010062800A-0003，检定日期2020年10月06日，有效期2021年10月05日,测量不确定度U=0.10% (K=2),检定单位广电计量检测（杭州）有限公司。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。 冷水水表流量测量过程的计量要求导出及验证记录，祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质量部（计量组） | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了1个测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程编制了冷水水表流量测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。现场重点抽查了冷水水表流量测量过程，祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量部（计量组） | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 《 测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了冷水水表流量测量过程，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部（计量组） | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 现场重点抽查了冷水水表流量测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》 | 管理者代表、质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 16 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度/意见调查征询表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 2020年对10家企业进行顾客满意度调查，外部顾客满意率97%；通过发放30张《内部顾客满意度调查表》内部顾客的满意度为96.7%。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2020年12月05日组织了公司测量管理体系，管理者代表亲自参与审核，审核组长叶友浩，共3人对公司9个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月09日完成整改。 | 管理者代表、质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系监视控制程序》 对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。现场重点抽查了冷水水表流量测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 查：2020年12月05日内审不符合项：“质量部不能提供校准机构的资质证明，缺失苏州市计量测试院资质。 ”12月8日完成整改。纠正措施有效，不符合项已关闭。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施控制程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 2020年公司测量管理体系内审共开具1项不符合项，经过原因分析和整改，12月9日各车间、部门将整改情况反馈质量部，12月9日质量部对整改情况进行验证。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业2020年11月9日取得中华人民共和国计量器具型式批准证书。 企业规定了5台件测量设备列入强制检定，随机抽查7台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托浙江省计量科学研究院、苏州市计量测试院、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 22 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业2020年6月-11月用水190吨、用电63688千瓦时。该企业不是重点耗能单位。 | 质量部（计量组） | 否 |
| 23 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级 、水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 质量部（计量组） | 否 |