编     号：0270-2020

现场审核记录

企业名称：_浙江金卡智慧水务有限公司_

审核员：       审核日期： 2020年12月21日 上午至2020年12月21日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表刘湖滨为企业的副总经理。对体系的要求及自身的计量职能清楚，重视计量工作。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、安全生产运行温度、压力、液位、产品质量指标、贸易结算、能源、环境监测指标等。保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表及质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者8项职能，管理者代表的9项职责。计量职能部门 的6项职能。 企业把静态电子汽车衡计量、电热鼓风干燥箱样品水分干燥、锌精矿中锌含量分析、铅精矿中铅含量分析、锌精矿中银含量分析、锌锭中铅含量分析、铅锭中铋含量分析、银锭中铜含量分析、银锭电子天平计量等9项测量过程列入体系管理。 向质量部邓又铵部长、人力资源部陈新主任、检化部唐华全主任、计划发展部张润生主任、锌冶炼分厂王峰副厂长等人均对本部门及本岗位的计量职责清楚。 | 管理者代表、质量部（计量组、体系组）、人力资源部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接、能源、安全等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业通过中国质量认证中心GB/T19001-2016认证，证书有效期2021年09月12日、GB/T28001-2011认证，证书有效期2021年09月11日、GB/T24001-2016认证，证书有效期2021年09月11日 、GB/T23331-2013 认证，证书有效期2021年09月17日。企业产品质量方面2020年没有顾客投诉。 | 管理者代表、质量部（计量组、体系组）、 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标5项： - A、B类测量设备受检率100%； - 高控测量的计量确认按计划完成率100%； - 高控测量计量人员培训计划完成率100%； - 高控测量过程失控造成误判数量≤1 件/季； - 顾客满意度≥85% 质量部对质量目标进行分解。有具体指标可测量。 2020年1月-9月A 类、B 类测量设备周期检定（校准）率：100%；内部顾客满意度：100%；重要测量过程控制率：100%。 | 管理者代表、质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年8月27日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理李样人主持，由副总经理管理者代表刘湖滨汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的4个方面的问题落实了整改部门。建议管理评审对公司测量体系存在的问题，制定的措施计划表要有完成时间节点。 | 管理者代表、质量部（计量组、体系组） | 否 建议项 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员65人。 企业通过公司人力资源岗位职责和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 企业制定了劳人字【2020】20号“2020年江西铜业铅锌金属有限公司培训计划”，培训计划409项，有培训相关记录和评价记录。 在人力资源部审核时发现，人力资源部对公司2020年培训计划完成情况没有及时进行统计，培训效果评价没有掌握。如2020年3月5日设备部变频器的调试及故障处理没有及时掌握培训信息。不符合认证审核准则条款：GB/T-19022-2003中6.1.2的要求， 查邓又铵测量管理体系内审员证书，编号ISC[N]2231，发证日期2020年7月27日，有效期2023年7月26日。发证单位：北京国际联合认证有限公司。 查秦宜君测量管理体系内审员证书，编号ISC[N]2232，发证日期2020年7月27日，有效期2023年7月26日。发证单位：北京国际联合认证有限公司。 | 人力资源部 | 01不符合项 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T469-2013铅锭、 GB/T470-2008锌锭等标准，受控状态有效。按照《文件管理制度程序》进行文件管理。 现场抽查检化部编号为《 GB/T 8151.1-2012 锌精矿化学分析方法 锌量的测定》标准文件，均为现行有效标准，有受控标识。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制管理制度》。查：质量部电子汽车衡使用记录，有被测量物品、设备状态、温度、湿度等信息，填写规范。记录保存期限5年，满足文件要求。 查：检化部直读光谱室，编号为OBJH1206A使用记录台账，有温湿度记录和使用记录。信息填写规范。记录保存期限5年，满足文件要求。 查：人力资源部劳人字[2020]20号培训计划。培训记录没有及时保存。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查质量部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送江西省计量测试研究院、九江市计量所、浙江中溯计量技术有限公司等机构检定/校准。祥见《测量设备溯源抽查表》 查检化部编号为B120142781型号XS204的电子天平2020年5月8日九江市计量所检定合格。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。天平室环境条件满足要求，每天有温、湿度记录。 查质量部编号为15910336型号SCS-150的电子汽车衡2020年5月14日九江市计量所检定合格。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查锌冶炼分厂编号为2017111894型号（0-1.6）MPa的压力表2020年6月10日九江市计量所检定合格。B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 | 质量部（计量组） | 否 |
| 10 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。对软件识别和确认做出了规定。由于该企业新建立测量管理体系，前几年购置的带测量软件设备，软件确认没有进行。如电子汽车衡中使用的软件。建议今后购置测量设备时，进行测量软件的验确认并形成确认记录。 | 质量部（计量组） | 否 建议项 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业在《采购控制程序》文件中外部供方管理提出了要求。 物资管理部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质量部 负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托江西省计量测试研究院、九江市计量所、浙江中溯计量技术有限公司等机构检定/校准。对计量检测外部服务供方进行了评价。 查服务机构九江市市计量所，2020年测量设备检定/校准服务机构评价表，从检定/校准证书的质量、价格合理方面、配合响应、解决问题的速度、资质的有效性等方面进行评价得分为92分。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确 | 7.1计量确认 | 企业建立了《测量设备确认和溯源管理程序 》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。对239台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认 查：质量部，编号为15910336，型号SCS-150的电子汽车衡，检定证书编号DZ4012000067，检定日期2020年5月14日，有效期2021年5月13日,检定结论：Ⅲ级级,检定单位九江市计量所。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，A类设备管理。 查：检化部，型号5E-53200测硫仪，编号1051805028，校准证书编号LH2010006123，校准日期2020年8月18日，测量不确定度U=0.10% (K=2),校准单位江西省计量测试研究院 。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。 查锌冶炼分厂编号为2017111894型号（0-1.6）MPa的压力表2020年6月10日九江市计量所检定合格。有计量确认记录。纳入测量设备台帐,B类设备管理. 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质量部（计量组） | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了9个测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程编制了静态电子汽车衡计量、电热鼓风干燥箱样品水分干燥、锌精矿中锌含量分析、铅精矿中铅含量分析、锌精矿中银含量分析、锌锭中铅含量分析、铅锭中铋含量分析、银锭中铜含量分析、银锭电子天平计量 等9份测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。现场重点抽查了静态电子汽车衡计量、铅精矿中铅含量分析等测量过程，祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量部（计量组） | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 《 测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了静态电子汽车衡计量、铅精矿中铅含量分析测量过程，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部（计量组） | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 现场重点抽查了静态电子汽车衡计量、铅精矿中铅含量分析等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》 | 管理者代表、质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 16 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：检化部2020年8月下发7份《内部顾客满意度调查表》从1)生产试样分析任务完成及时性、2)原料、辅料结算样化验及时性、3)监测计划完成情况、4)化验分析质量合格率、5)客户投诉、质量异议处理及时性、6)对部门测量管理体系运行、化验分析服务不适宜或需改进，请提出你的建议等6个方面进行评价。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2020年7月28日-7月30日组织了公司测量管理体系，管理者代表刘胜宏亲自参与审核，内审分3个组，对公司15个部门进行了全要素的审核，共开出了7不符合项，14个观察项，于8月10日完成整改。 | 管理者代表、质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系监视控制程序》 对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。现场重点抽查了静态电子汽车衡计量、铅精矿中铅含量分析等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 查：2020年7月28日内审不符合项：“现场查动力分厂冷油器出口油压压力表已超期未送检”动力分厂8月8日完成整改。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施控制程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 2020年公司测量管理体系第一次内审共开具7项不符合项，经过为期一周时间的原因分析和整改，8月10日各车间、部门将整改情况反馈质量部，8月10日质量部对各个车间、部门整改情况进行验证。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业规定了68台件测量设备列入强制检定，随机抽查10台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托江西省计量测试研究院、九江市计量所、浙江中溯计量技术有限公司等机构检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 22 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业2019年用水20005吨、用电3000173千瓦时。该企业不是重点耗能单位。 | 质量部（计量组） | 否 |
| 23 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级 、水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 质量部（计量组） | 否 |