受理编号：0128-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 温州优俊电气科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 交流试验 变压器 | 10kVA/ 150kV | / | 1.5级 | 多功能数显千伏表 交流: MPE:±1% ±2个字 直流: MPE:±0.5% ±2个字 | 温州市计量技术研究院 | 2020.8.21 | √ |
| 品质部 | 多功能冲击电流发生器 | CJL2-100kA | 2017DL0120 | Urel=1.3% k=2 | 多功能校准器 MPE:±(150ppm输出+600μV) 分流器 ±0.5% | 温州市计量技术研究院 | 2020.4.19 | √ |
| 品质部 | 局部放电测试仪 | TCD-9302 | / | Urel=1.3% k=2 | 多功能 数显千伏表 交流MPE: ±0.1%±2个字 直流 MPE: ±0.5%±2个字 | 温州市计量技术研究院 | 2020.8.22 | √ |
| 品质部 | 高压回路测试仪 | HL-100A | / | 10μΩ-100μΩ: U=2μΩ 100μΩ-19mΩ U=4μΩ | 大电流直流电源标准电阻器 10μΩ-100μΩ: MPE:±0.2% 100μΩ-19mΩ: MPE:±0.1% | 温州市计量技术研究院 | 2020.8.22 | √ |
| 品质部 | 锌层测厚仪 | TT220 | / | ±3%H | 标准厚度块 U=1μm k=2 | 温州市计量技术研究院 | 2020.8.6 |  |
| 审核综合意见： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行检定、校准，送到温州市计量技术研究院。查5份测量设备检定、校准证书、校准证书全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年12月27日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |