编    号：0128-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：温州优骏电气科技有限公司

审核员：  吴素平                                              审核日期2020年12月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业提供了《测量设备台帐》共16台件，抽查：品质部及生产车间现场在用的：MOA-30氧化锌避雷器检测仪，校准日期2020.8.9,有效期至2021.8.8； TCD-9302局部放电测试仪，校准日期2020.8.22,有效期至2021.8.21；型号HL-100A，高压回路测试仪，校准日期2020.8.22,有效期至2021.8.21，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境无特殊要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质部 生产部 |  |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，触头的涂银层厚度测量、工频耐压干试、工频耐压湿试、原料芯体性能测试、直流参考电压 U1mA、0.75U1mA下泄漏电流测试、工频1mA参考电压试验、局部放电试验、绝缘电阻试验等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（高压回路测试仪、氧化锌避雷器检测仪、涂层测厚仪、绝缘电阻测试仪等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见熔断器触头涂银层厚度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 品质部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业一年来未新增测量过程，查看了已识别的10个重要测量过程，抽查了重要测量过程：熔断器触头涂银层厚度检测过程，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见熔断器触头涂银层厚度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《熔断器触头涂银层厚度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 技术部 品质部 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的YJ/MP-18-2019《审核和监视管理控制程序》中规定了测量体系监视控制要求，对列入体系管理的重要的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 品质部 技术部 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年08月25日-26日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2020年09月10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理郑巨亮主持，由副总经理兼管代朱志成汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 办公室 品质部 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项： 1、抽查生产车间使用的带表游标卡尺(0-150)mm/0.02mm，编号:QN01019732B未检定、校准。不符合6.3.1测量设备 条款的要求。 企业采取的纠正措施：企业提供了编号:QN01019732B，(0-150)mm/0.02mm带表游标卡尺在使用过程中，由于人为因素表盘损坏，无法修复而报废的《测量设备报废申请单》，企业重新添置了一把编号15080069，0-150mm/0.02mm的游标卡尺，的校准证书，校准日期 2020年6月22日，有效期至2021年6月21，满足要求。 上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 品质部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业无强检计量器具。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 品质部 生产部 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查YJ/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及7项质量目标一致，有具体指标可测量，企业规模较小，未分解，每月由品质部统计、考核，已统计至12月份，都均能达标。 | 品质部 |  |
| 9 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了YJ/MP-12-2019《外部方控制程序》，采购部和品质部，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业测量设备校准机构未发生变化：温州市计量技术研究院，查看了企业提供了《外部供方评价表》及这家校准机构的资质及授权开展的校准项目的附件，满足要求。 | 采购部 品质部 |  |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业产品招标投标。 | 办公室 |  |
| 11 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 办公室 |  |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水；年度合计约耗能3.7吨标煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 |  |