编号：0281-2020

| 企业名称 |  | 佛山市三水威达机电有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术部 | 标准电压互感器 | 17159 | HJS-10G3 | Urel=0.1%，k=2 | 标准电压互感器： Urel=0.2%； 双显示数字多用表：MPE0.05%； 互感器综合测试仪： Urel=0.2% | 东莞市世通仪器检测服务有限公司 | 2019/01/16 | √ |
| 技术部 | 带升流器校准电流互感器 | 0801 | HLS-3 | Urel=0.1%，k=2 | 互感器综合测试仪： U=0.2%，k=2 六位半万用表; U=0.0035%，k=2 10WA电流表;2级 | 东莞市世通仪器检测服务有限公司 | 2019/01/16 | √ |
| 技术部 | 数字式互感器校验仪 | 50908 | HES-1S | 2级 | 多用工频电源：0.2级 | 广东省计量科学研究院 | 2020/12/23 | √ |
| 技术部 | 电压负载箱 | 080384 | HY99 | 3级 | 多功能校验仪： 0.5级 | 广东省计量科学研究院 | 2020/12/23 | √ |
| 技术部 | 局部放电检测仪 | 081201 | KJF2000 | Urel=3.0%，k=2 | 波形发生器： 频率：Urel=1*10-8； 幅度：U=0.2dB， k=2 | 广东省计量科学研究院 | 2020/12/23 | √ |
| 技术部 | 绝缘电阻表 | 11011952 | ZC-7 2500V | 20级 | 恒转速源：MPE±1r/min； 兆欧表检定装置：0.2级 | 广东省计量科学研究院 | 2020/12/23 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由技术部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年12月28日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表