受理编号：0059-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：珠海罗西尼表业有限公司         审核员：                           审核日期：  2020年12月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求,现场查看质控部《计量要求导出记录》，基本符合要求。 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。有公司的测量软件台账，共有测量软件9个，抽查综合参数测试系统，已进行软件确认。 | 质控部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查质控部的机械手表综合参数测试系统（出厂编号201506005），设备深圳市泰坦钟表科技有限公司校准，已有校准标识。查设备部万用表（出厂编号999044465），有确认标识，确认日期2020年4月18日。 标识符合要求。 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》。各部门均已制定本部门的《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。查工具显微镜（200020810），钳形表，螺纹塞规均处于有效校准状态，校准日期2020年2年27日，已纳入台账管理。 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司所有测量设备及测量过程对测量环境要求，现场抽查《质控部实验室温湿度管理表》。环境要求为（18－26）℃，≤70%RH，能满足要求。生产部和研发中心无环境特殊要求。 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 已经制定《计量确认管理程序》。 查质控部测微立架（出厂编号C1285），生产部数显万用表（编号 31980241WS）能提供该测量设备的计量确认记录。确认人郭绵琪，确认结论：验证合格。 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司已制定《计量确认管理程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类测量设备的计量确认间隔与检定周期相同。B类按公司文件规定。C类首次确认。 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制管理程序》；已对公司测量过程进行分类管理，公司已确定关键测量过程，现场查看测量过程的实际操作，在受控条件下实现。本部门无关键测量过程。 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，具体见不确定度原始记录。 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 通过内外部检定或校准进行量值溯源。抽查测量记录及文件，均使用法定单位，书写规范。 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 质控部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 本年度无不合格测量设备 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 暂未采取纠正和预防措施。 | 质控部 生产部 智能手表研发中心 | 不列入 |