编号：0285-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 沪航科技集团(上海)管业有限公司

审核员                                        审核日期：2020年12月21-22日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 与公司管理者代表陈伟生沟通，了解企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门生技部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。企业产品从原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。企业主要产品：不锈钢管材管件的生产和销售。单位产品主要服务于本集团所属企业及西安祥恒公司、江苏威盾有限公司并得到用户的好评。 企业通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表 生技部 市场营销部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是生技部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。计量职能部门的19项职能。 企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者代表生技部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生技部已组织识别企业原材料成份、过程检验、生产过程质量监控、出厂产品满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者代表 生技部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。未分解到各部门，有具体指标可测量，生技部按月统计至2020年7-11月，均能达标。 | 生技部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年12月8日开展了测量管理体系管理评审，总经理委托管代陈伟生主持并汇报了体系运行情况，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。并总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理层 生技部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 行政部编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求，体系相关人15人。抽查了企业制定的2020年员工培训计划3项，完成2项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。建议：企业内审员：陈伟生、蒋磊、吴黎萍按计划参加相关有资质的培训机构组织的学习，培训后考试合格后取得内审员证书再组织企业开展公司内审工作。 | 生技部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。生技部提供的产品主要执行标准为企业产品主要执行标准：GB/T19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件 第一部分：卡压式管件》、GB/T19228.2-2011《不锈钢卡压式管件组件 第二部分：连接用薄壁不锈钢管》、GB/T19228.3-2011《不锈钢卡压式管件组件 第三部分：O型橡胶密封圈》等标准 版本现行有效。符合要求。HHKJ/CLSC-2020《测量管理体系管理手册》、HHKJ/CX(01-20)-2020《测量管理体系程序文件》等，文件现行有效。生技部提供的企业标准。建议：将新购置的钢管涡流智能自动化探伤检测系统的依据说明书编制作业指导书。 | 生技部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.2.4标识 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，生技部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有30台件查测量设备管理台账中，设备编号、精度等级、描述清楚，建议按ABC分类、细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。现场游标卡尺(0-300)mm编号：A21436校准日期2020.11.10检定周期24个月；里氏硬度计编号：A126801190校准日期2020.11.11校准周期12个月 现场发现部分量具测量设备的标识脱落，建议完善。 | 生技部 生产车间 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。查计量确认表中，压力表编号20-0319457确认日期2020年09月09日。确认人：吴伟基，检定单位:上海市金山区计量质量检测所确认周期6个月，确认过程符合要求。 | 生技部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生技部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业生产的水表有铅封标识。符合标准要求 | 生技部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 7.2.4测量过程记录 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了22个测量过程，其中关键测量过7个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要、和一般测量过程进行管理。DN125×100不锈钢接头耐压试验、水压试验、气密试验、不锈钢管材探伤检验、硬度检测等7测量过程被列为关键测量过程。等测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《DN125×100不锈钢接头耐压试验测量过程控制检查表》。 查：进厂原材料的检验单：产品名称：不锈钢冷轧钢带化学化学分析元素及物理性能屈服强度、抗拉强度、伸长度、硬度等参数符合技术标准要求 | 生技部 生产车间 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 重点抽查DN125×100不锈钢接头耐压试验测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生技部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定/校准。检定/校准单位为：上海欣芃检测科技有限公司抽查6台件测量设备检定/校准证书，报告资质有效，符合要求。上海欣芃检测科技有限公司符合ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求，注册号：CNAS L10440；和上海市金山区计量质量检测所法定计量检定机构授权证书号为（沪）法计（2019）109号。详见《量值溯源抽查表》。符合要求 | 生技部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 生技部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年11月20日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分1个组，对公司所有3个职能部门1个车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 管理者代表 生技部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 生技部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期已整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 生技部 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 生技部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 生技部提供的测量设备台账计量单位标注正确。符合法定计量单位要求。企业强检设备建议完善。企业无定量包装产品。 | 生技部 | 否 |