编号：0286-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波一机阀门制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产车间 陪同人员:方亚南 |
| 不符合事实描述：查生产车间使用的出厂编号为62356规格型号（0～25）mm外径千分尺，未张贴“计量确认合格证”。查校准证书，证书编号：ZHNB202011170045，校准日期2020.11.17， 有效期至2021.11.16。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4的条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.12.26 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期：2020.12.26 |

可另附页

编号：0286-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波一机阀门制造有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 品质部 陪同人员:方亚南 |
| 不符合事实描述：检查品质部试验室，环境要求工作温度18℃～28℃，试验室配备有空调，以保证满足环境要求。查看试验室现场使用的数显温湿度计，未列入测量设备台账管理，也未能提供有效的校准证书。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1的条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.12.26 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期：2020.12.26 |

可另附页