项目编号：0287-2020

审核员现场审核记录

企业名称:大庆市合万石油机械设备有限公司

审核员：                          审核日期： 2020年12月25日～12月26日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：综合部、检验部、销售部、生产车间。 查《测量管理体系管理手册》测量职能机构是检验部，询问：检验部经理赵东、检验员、技术人员等，均清楚自己的工作职责。符合要求。 | 总经理 管代 检验部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度98.3%；符合要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 总经理 综合室 检验部 销售部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，检验部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年08月－2020年11月份质量目标均能达标。因企业规模较小，各部门未分解。符合要求。 | 管代 检验部 销售部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查执行标准：GB/T 22513-2013《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》、JB/T 7927-2014《阀门铸钢件外观质量要求》、GB 26640-2011《阀门壳体最小壁厚尺寸要求规范》等标准，标准有效。 查编号为：ML-JK150021型号：KY65/24.5，图号：ML-KY-65-24.5-00《井口装置》的终检验录，检测项目：机械加工、无损检测、装配、试验和成品检验、压力试验等。检验员： 王强，质量工程师：吴永涛，检验日期：2020 年10月26日。文件受控有效。计量单位书写正确。符合要求。 | 综合部 检验部 销售部 生产车间 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 编制了编码为HW-CLCX-08-2020《记录控制程序》；在生产车间查编号为：ML-JK15002型号: KY65/24.5， 《井口装置》过程检验记录卡，检验内容：上法兰、下法兰、大四通等项。操作者：于永信 检验员:尹志强，检验日期：2020 年10月26日。检验结论：合格。符合要求。在检验部查编号:ML-JK15001，《硬度》检测记录，检验员:王强，理化责任师:王强 检验日期：2020年11月22日。检验结论：合格。符合要求。 | 检验部 销售部 生产车间 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1～2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备一览表》共计16台套，已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，查编号为2008026，型号为:WEC-600(600kN)的数显万能试验机，检定日期：2020年04月03日，有效期至2021年04月02日。符合要求。 在生产车间查编号为011 951，(0～500)mm的游标卡尺，未纳入计量器具台账。不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1测量设备条款“……测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态。测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用，以确保有效的测量结果。用于监视和记录影响量的测量管理体系内。”的规定要求。 | 综合部 检验部 销售部 生产车间 | 次要不符合项01 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编码为HW-CLCX-07-2020《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。符合要求。 | 检验部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外供方评价？是否做了有效性评价？ | 6.4 外部供方 | 查企业提供《外部供方的合格服务方清单》，检验部对供方《黑龙江省建材与环境计量站》进行了有效性评价。 | 销售部 检验部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：油管挂大支撑块表面硬度检测的测量过程导出了计量要求，并对重要测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。符合要求。 | 综合部 检验部 生产车间 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 7. 3.1 测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了5个测量过程，其中1个油管挂大支撑块表面硬度检测测量过程为关键测量过程。抽查油管挂大支撑块表面硬度检测测量过程关键测量过程。企业采用GB/T 22513-2013《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》标准，对油管挂大支撑块表面硬度检测的测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。符合要求。 | 综合部 检验部 生产车间 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了HW-CLCX-19-2020《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2020年11月16日整改结束已关闭。符合要求。 | 综合部 检验部 | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 部门发现的纠正和预防措施控制按照HW-CLCX-20-2020《持续改进控制程序》执行。符合要求。 | 管代 综合部 检验部 | 否 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 内部顾客满意度为98.3%。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年08月-2020年11月用电0.12t标准煤。不是耗能企业。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查编号：ML-2Z43H-001《闸阀》生产过程检验记录，操作者: 车工：李尚宝，铣工：高忠才 检验员: 刘金辉，检验日期: 2020年9月15日。检验结果：合格。 产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 | 综合部 检验部 生产车间 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：1.0级的三相四线电子式有功电能表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |