编号：0142-2018-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司） | 审核员 | 吴素平 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产车间 | 双金属温度计 | 13095810 | WSS-481 | U=0.6℃ k=2 | 标准水银温度计±0.35℃ | 南通市计量检定测试所 | 2020.8.26 | √ |
| 基础环氧车间 | 液体灌装秤 | CXHYGZJ02 | DCS-30 | 0.2级 | 砝码M1等级 | 南通市计量检定测试所 | 2020.9.23 | √ |
| 动力车间 | 可燃气体测报仪 | XCDL01 | GT-1030 | ±5%FS | 空气中异丁烷气体标准物质Urel=1.5% k=2 | 南通市计量检定测试所 | 2020.5.21 | √ |
| 储运部 | 电子汽车衡 | Q02341-6MQ | SCS-80WS | Ⅲ级 | 砝码M1、 M12等级 | 南通市计量检定测试所 | 2020.9.17 | √ |
| 质量控制部 | 电子天平 | B138278245 | AL-104 | 级 | 砝码E2等级 | 南通市计量检定测试所 | 2020.9.18 | √ |
| 质量控制部 | 气相色谱仪 | CN10737009 | 6850A | 检测限U=10%K=2 | 氮中甲烷气体标准物质U=1.5% k=2 | 南通市计量检定测试所 | 2020.9.18 | √ |
| 多品种环氧车间 | 压力表 | D201370059 | 0-1MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 南通市计量检定测试所 | 2020.11.26 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构（南通市计量检定测试所）进行检定和校准。查7份测量设备检定和校准证书，都在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年12月29日 上午至2020年12月29日 下午 (共1.0天)审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**