编    号：0142-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司）

审核员： 吴素平                                审核日期： 2020年12月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.2软件6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2 溯源性 | 抽查：编号3K672020410101，型号2600T压力变送器，检定日期：2020年12月18日，有效期至2021年12月17日；查DR3900化学需氧量测定仪, 校准日期：2020年9月18日，有效期至2021年9月17日；查编号B937267167，FE-28的0.01级酸度计，检定日期：2020年9月18日，有效期至2021年9月17日；查编号CD077086B，XCPBT05，0.2级定量包装秤，检定日期：2020年9月23日，有效期至2021年3月22日，以上所查测量设备经南通市计量检定测试所检定／校准，符合标准要求。 测量设备有计量确认标识，标识填写规范，分类正确。符合标准要求测量设备的有关信息和检定／校准证书信息一致。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 设备部 质量管理部 生产办 生产车间 （动力 车间） | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1. 计量确认 | 查重要测量过程“环氧树脂定量包装测量过程”测量要求识别正确，测量要求识别正确，测量设备经过有资质的检定、校准机构进行了检定、校准。计量确认过程验证方法正确，计量确认验证中未发现验证不合格测量设备。 | 设备部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2 测量过程 7.3测量 不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业未有新增关键测量过程。 检查了已识别的测量过程90个，其中有环氧氯丙烷含量测量过程、环氧树脂残留甲苯测量过程、水样中锌含量测量过程、工程塑料抗拉强度测量过程、多品种环氧树脂定量包装测量过程列为重要测量过程，抽查重要测量过程：环氧树脂定量包装测量过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录表，见附件。 | 设备部 质量管理部 生产办 生产车间 | 否 |
| 4 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年11月16日-12月10日分五组进行了测量体系内审，对公司各个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现三个次要不符合项和九个观察项，都已经按照要求进行了整改。2020年12月10日进行了管理评审（内审末次会议同时进行），会议由公司的总经理兼管代蔡红卫主持，各部门汇报了测量体系的各项工作的运行情况，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，并输出了一项（测量管理体系手册及程序文件的修订工作）需要整改的事项，列入下年的工作计划。 | 设备部 质量管理部 生产办 生产车间 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的审核中，未发现不符合项。 | 设备部 | 否 |
| 6 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查看企业工艺文件、记录表单、统计报表、测量设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。按照新实施强制管理的计量器具目录，企业强检器具303台，已列入测量管理体系范围管理。企业的产品出厂为定量包装产品，自动包装秤、汽车衡、安全防护的压力表等，都进行了检定，在有效期内使用，符合国家规定要求。 | 设备部 质量管理部 生产办 生产车间 | 否 |
| 7 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，企业内部管理工作的提升。 | 设备部 | 否 |
| 8 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业营业执照于2020年7月30日进行了变更：营业期限由原来的2000年8月21日至2020年8月20日变更为2000年8月21日至*****，经营范围增加了少量项目。经企业领导确认，增加的项目与测量体系认证无关，测量体系认证范围不变。 | 管理层 设备部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业的能耗有电力、天然气、蒸汽、自来水、循环水、冷冻水、空气、氮气、氧气等；2020年1月- 11月合计约耗能10.75万吨标煤，是重点耗能企业，能源详见《能源计量审核情况表》。 | 生产办 | 否 |
| 10 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系4项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，企业质量目标有具体指标可测量。公司总质量目标由设备部每月统计，已统计至2020年11月份，均能达标。 | 设备部 | 否 |
| 11 | 安全环保管理 |  | 环保管理：废水、有组织废气、无组织废气、噪声，检查了企业外包的第三方检测报告，NJTY（HJ）20200754，检测机构南京泰宇环境检测有限公司，废水、废气每月检测一次，噪声每季度检测一次，抽查检测日期2020年10月（14-30）日，检测结果均合格； 企业的可燃气体报警仪共415台，都进行了检定，检定机构是南通计量检定测试所，抽查了本厂编号ATA5101,型号GT-1031，可燃气体报警仪，检定日期2020年4月27日，检测结果正常报警，满足要求。 企业提供了特种设备台帐，有叉车、电梯、安全阀、爆破片、呼吸阀、压力管道，共877台件，都有定期检验报告，抽查了其中一台叉，车辆牌号厂苏FI0236,检验日期2020年3月3日，检验结论合格，检验周期一年，抽查新安装的压力管道安全安装质量监督检验报告（双酚A车间），检验日期2020年8月20日, 检验结论合格，检验机构江苏省特种设备安全监督检验研究院。 | HSE部 | 否 |
| 12 | 企业每年一次的对提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业设备部，每年组织对测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业测量设备校准单位：南通市计量检定测试所，查看了企业提供了《外部供方评价表》及这家校准机构的资质及授权开展的校准项目的附件，在有效期内，满足要求。 | 设备部 | 否 |