编    号：0170-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏好收成韦恩农化股份有限公司AA

审核员：吴素平                                    审核日期： 2020年12月30日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查WE/MZM-A-2018 ，A/2版《管理手册》, 规定了公司的管理方针及测量管理体系9项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，企业的测量体系量系的质量目标2020年度，每月由质检部统计考核，并都均能达标。 | 质检部 环保科 安全科 生产车间 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业《测量设备台帐》共823台件，《测量设备检定/校准计划》分类管理及测量设备的检定、校准证书：编号201301251638，型号XTMC100-B-D的数显温度仪表，检定日期2020.7.15，有效期至2021.7.14；型号IC 6000，编号3110527651707260015的离子色谱仪，校准日期2020.11.4，有效期至2021.11.3；编号B626666102,型号TCS-6kg，0-6kg电子台秤，检定日期2020.7.15,有效期至2021.7.14; 编号B15仓库2#,型号AG200, 有毒气体探测器, 校准日期2020.5.7，有效期至2021.5.6； 现场使用的测量设备均有计量确认合格标识，符合要求。 查企业的《强制检定仪器目录》，未将15立方氧化反应器上的0-1.6MPa,1.6级压力表列入强检目录管理，不符合6.3.1测量设备的要求。一年来，未有新增的关键、重要测量设备。 质检部分析中心：现场观察到温湿度计显示为21.2℃/68.0% RH，满足环境控制要求（20℃±2℃，65% RH±5% RH），环境条件满足要求。 测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 环保科 安全科 生产车间 | 01 |
| 3 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业供应科和质检部，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业测量设备校准单位未发生变化 ，查看了企业提供了《外部供方评价表》及这家校准机构的资质及授权开展的校准项目的附件。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查《测量设备计量确认台帐》中的重要测量设备，编号13007，型号PHS-3C的酸度计，经校准后验证合格，编号1227210582，型号AL204，0-200g电子天平，经校准后验证合格，验证人芦竹英，计量验证满足要求，验证方法正确。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《计量确认明细表》、《计量确认验证记录表》， 抽查了企业2020年12月的电子秤点检记录， 抽查计划数及抽查内容，满足规定要求。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年11月15日组织了公司测量体系内审工作，对公司所有部门、车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个次要不符合项，于规定日期整改完成； 企业于2020年12 月15 日进行了测量体系管理评审，会议由公司总经理委托副总经理兼管代朱锦贤主持，由各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告 。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 查上年对企业审核中未开具不符合项。 | 质检部 环保科 安全科 生产车间 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业强检计量器具共73台，主要是用于贸易结算及安全防护的压力表，均已经法定计量检定机构检定合格，且在有效期内，满足计量法制要求。 抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 质检部 环保科 安全科 生产车间 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 组织机构及资质的变更 情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能由：电力、蒸汽、水等；该企业为重点用能单位，2020年企业（1-11）月份消耗能源为1.36万吨标准煤，按照GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，建立了能源计量器具台账；能源计量器具已纳入测量体系管理。并通过了北京世标认证中心有限公司的GB/T23331-2012认证，有效期至2021年02月11日。 详见《能源计量审核情况表》。 | 质检部 环保科 安全科 生产车间 | 否 |
| 12 | 安全环保管理 |  | 企业特种设备主要是压力容器、起重机、电梯、叉车、压力管道，共308台件，都进行了定期检测，抽查企业的1、通用桥式起重机定期检验报告：检测单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院，报告编号：NT-QD（4110）-2020-20228,型号QD10-16.5.A5,检测日期：2020.01.17，检验结论合格，2、压力容器（Φ500缓冲罐），单位内编号R221012-361，下次检验日期2023年3月，检验单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院。企业提供了南通市启测环境检测技术股份有限公司的对有组织废气、无组织废气检测的检测报告，报告编号（2020）启测（气）字第（134）号，检测日期2020年10月9日，检测结果均在限值范围内，企业的废气检测频率为每季或每年检测一次；企业的环保科本企业产生的废水进行处理，当地环保局进行在线检测，同时企业还委托有资质的第三方进行比对，比对频率为每季比对一次；抽查了南通海力环境检测有限公司的对废水进行在线数据的对比报告，报告编号（2020）海力比对（水）字第（775）号，比对日期2020年9月28日，比对结果均在限值范围内，满足要求。 |  |  |