编 号：0225-2019-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 样品试验称重 | 企业部门 | 化验室 |
| 被测参数要求 | 参数M | (20-100)g | 导出计量要求 | 最大允许误差  | 1.3mg |
| 公差T | ±2mg | 允许不确定度 | 0.4mg |
| 其他要求 | / | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量设备最大允许误差 | 其他特性 | 是 |
| BSA124S电子天平 | (0-120)g |   | ±0.15mg | 无 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 | HXJC/WI-05  | 是 |
| 测量方法编号 | 化验室作业指导书 | 是 |
| 环境条件 | (20±5)℃ | 是 |
| 操作人员姓名 | 施齐鹏（有上岗证书） | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | 有 | 是 |
| 有效性确认方法 | 有 | 是 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 有 | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | 有 | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求。2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。3. 测量过程不确定度评定方法正确。4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。5. 测量过程监视是否在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2020 年12 月31 日 审核员： 企业部门代表：