编     号：0266-2020

现场审核记录

企业名称：陕西宏基混凝土构件有限责任公司

审核员：李学弘               审核日期： 2020年12月25日至2020年12月26日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 陕西宏基混凝土构件有限责任公司，公司成立于2000年6月15日，企业注册资本为2126.38万元，2019年6月13日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求，社会信用代码：916100007197295485，注册认证地址：陕西省西安市长安区韦曲街道办事处枣园村；经营地址：陕西省西安市长安区韦曲街道办事处枣园村。2018年06月13日获编号：D361056182《建筑业企业资质证书》，有效期：2023年6月13日。 企业的产品企业的申请资质及申请所属资料在有效期内。 企业主要从事商品混凝土、水泥建筑制品、建筑材料加工和销售。 该企业于2020年7月5日发布并实施了测量管理体系《测量管理手册》、《程序文件》 和相关作业指导书。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门 综合办公室进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门 综合办公室进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验，生产过程质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构为综合办公室。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理5项，管理者代表5项职能。计量职能部门的11项职能。 《测量体系管理手册》5.1明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《计量要求导出程序》、《顾客满意收集分析控制程序》等管理文件以满足顾客的计量要求。 企业产品执行：GB/T14684《建设用沙》、GB/175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB/T14685《建设用卵石.碎石》、GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》、GB/T18046-2017《用于水泥.沙浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T14902-2012《预拌混凝土》、JGJ/T10-2011 《混凝土泵送施工技术规程》、JGJ/T55-2011《混凝土泵送施工技术规程》、GB/T50164-2011 《混凝土泵送施工技术规程》、GB175-2007/XG3-2018《通用硅酸盐水泥》、GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法》标准、GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法》标准JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》等标准。安全质量环保部制定了混凝土性能的HJSY-HNT-ZDS-03《混凝土坍落度、扩展度试验作业指导书》等15个测量作业技术文件及原材料检验HJSY-YCL-ZDS-02《水泥胶砂强度检验作业指导书》10个测量作业文件。 综合办公室已组织识别企业原材料进厂，生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。提供《计量要求导出记录》，对公司原材料：水泥、砂、石、掺合料，外加剂及产品：混凝土、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面的计量要求的导出，经查企业产品质量稳定，查看了新长安国际项目等6个用户反馈信息，没有顾客对产品质量的投诉及纠纷。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每年由综合办公室统计考核，提供2020年12月份统计，均能达标。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 | 企业建立了《管理评审控制程序》文件，企业于2020年12月20日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理田敏锋主持，由管理者代表时煜汇报了《测量管理体系的适应性、充分性、有效性分析报告》包括测量方针、目标的可行性；测量体系内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测 量体系中所有人 员职责？人员职 能的分配方式 | 6.1.1 人员 职责 | 被审核企业通过《测量管理体系手 册》和测量管理职能分配表等形式规 定了各类人员在体系中的职责。 询问安全质量环保部、综合办公室主任计量职责，回答基本准确。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 7 | 企业是否制定 各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能 力 进 行 评价？培训实施情况企业是否有计 量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1.2 能力 和培训 | 提供，《2020 年度培训计划》、《培训记录》，有安排计划，有评价记录。 提供安全质量环保部2020年5月12日对企业6名从事产品检验的有关人员进行了计量知识培训，2020.6.16进行了计量基础知识培训的培训；2020.6.20进行了 GB/T19022-2003 测量管理体系标准、手册、程序文件；2020.10.30进行了内审员的培训。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 |  |
| 8 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。各项管理制度及国家、行业技术规范、企业作业指导书等能够满足产品质量控制和企业管理要求，文件齐全、现行有效、受控。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 已对拌合站测量软件进行了识别并实施了。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 10 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查《外加剂委托检验记录》2020年6月-12月记录规范符合要求。 抽查《水泥试验原始记录》2020年6月-12月 《砂子试验原始记录》、《粗骨料试验原始记录》 记录管理符合要求。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 11 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 提供，安全质量环保部试验中心实验室：编号G8080001、43472的电子天平、编号21041水泥胶砂搅拌机均有计量确认标识，符合要求。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 12 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理， 安全质量环保部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有67台件测量设备。编制了“电动抗折试验机”等32个操作规程。企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。试验室环境条件符合检测技术文件规定要求。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 13 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。安全质量环保部建立外部供方名录。企业测量设备由陕西卓信工程检测有限公司、陕西省建筑科学研究院等单位进行溯源。查看其评价记录，不能提供“陕西卓信工程检测有限公司”的资质证明材料，不符合GB/T19022标准6.4条款规定 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 是 02 |
| 14 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查编号：1CYD4311电液式压力试验机、 编号:42828电子天平、编号2013101413 回弹仪、编号G005023097电子计重秤、编号160403混凝土氯离子电通量测定仪等均实施了计量确认，确认依据正确，符合要求。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 15 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业按检定规程规定的周期间隔进行，无调整间隔的测量设备。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 16 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《计量设备管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 17 | 计量确认过程是否已制计量确认记录是否符合要求？ | 7．1.4计量确认过程。记录。 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 提供《测量过程及控制一览表》，识别原材料试验、生产过程、成品检验等过程25个测量过程，其中“胶砂配合比称重”测量过程为高控过程。 编号1CYD4311电液式压力试验机、 编号:42828电子天平、编号2013101413 回弹仪、编号G005023097电子计重秤、编号160403混凝土氯离子电通量测定仪等计量确认记录信息完整规范符合要求。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 18 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了25个测量过程，抽查其中关键重要测量过程《胶砂配合比称重测量过程》。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。其中“胶砂配合比称重”测量过程确定为高控过程，见《测量过程控制检查表》。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 19 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《胶砂配合比称重测量过程》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 20 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为陕西卓信工程检测有限公司、陕西省建筑科学研究院、陕西匠鑫检验检测有限公司量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 21 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。企业每年进行试验室间比对，并对比对结果进行里分析和判定，在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 22 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业每年进行一次内部顾客满意度问卷调查，企业的计量要求均能满足标准的要求。抽查2020年度顾客满意度为95％. | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 23 | 业每年进行企几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年12月5-6日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个需要改进问题，并在2020年12月7日前完成了整改。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 24 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 25 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 26 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 27 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，均能能采用法定计量单位， 该企业没有强检计量器具。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 |  |
| 28 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备1台件。企业耗能是电能、水和柴油，电能计量器具由电力部门管理，柴油为运输测量消耗，水为地下水，没有纳入贸易结算；该企业不是重点能耗单位，2020年全年能耗1184吨标煤，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 管理层 管理者代表 综合办公室 安全质量环保部 | 否 |
| 27 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源报表数据定期统计，满足要求。 | 综合办公室 | 否 |