编     号：0288-2020

现场审核记录

企业名称：_山东海临实业有限责任公司_

审核员：_______________________

审核日期： 2020年12月25日 上午至2020年12月25日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理于凯赋予办公室为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业已识别出了主要产品的测量过程21个，“毛毡厚度测量过程”等1个关键测量过程，重要测量过程15个，一般测量过程15个。已将9台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 企业目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 办公室 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了SDLHCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》和SDLHCL-WJ (01-20)-2020《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。 企业已在质量手册和程序文件中，规定了企业计量职能机构是办公室质检部，并规定了总经理6项、管理者代表9项职能和计量职能部门办公室12项计量管理职责。 | 管理者代表 办公室 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 查《2020年测量管理体系客户满意度调查计划》，企业在2020年8月份实施了客户满意度调查工作，抽查“测量管理体查客户满意度问卷调查表”3份，实施了调查。查SDLHCL-BG-2001《2020年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出客户满意度调查表外部顾客3份，内部顾客6份，顾客满意度为97.8%。企业未收到投诉。 销售部、技术部及生产部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 抽查“毛毡厚度测量过程”的《计量要求导出和计量验证记录》等，符合要求。 | 管理者代表 办公室 质检部 技术部 生产部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业SDLHCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标4项，质量目标与计量方针一致。 查SDLHCL-JH-2007《2020年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，已对企业6个部门进行了分解，抽查办公室分解质量目标5项，技术部分解质量目标2项，符合要求。查《2020年测量管理体系质量目标完成报告》，企业对公司的质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理者代表 办公室 质检部 技术部 生产部 销售部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查《2020年度测量管理体系管理评审计划》，企业于2020年10月26日召开了测量管理体系管评会议。 抽查管评输入报告《2020年人力资源及培训情况报告》、《2020年测量管理体系运行情况报告》、《2020年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2020年测量过程控制情况报告》8份，覆盖了企业6个部门，包括测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。 查SDLHCL-BG-2012 《2020年度测量管理体系管理评审报告》，会议由企业总经理于凯主持，管理者代表张侃侃及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议要求公司职能部门要加强组织测量管理体系手册程序文件的培训，继续识别关键测量过程的筛选和控制等方面的问题，制定了整改措施并落实了责任部门。 | 管理者代表 管理层 办公室 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业 SDLHCL-WJ05-2020 《资源管理程序》，规定了总经理、管代、6个部门及各类计量人员的职责。 查《测量管理体系培训计划》，培训内容有1项，查计划2020年6月22日的“质量手册、程序文件宣贯培训”项目，查《员工培训签到记录表》和《学员考评表》各1份，参培人员6人，查《公司人员培训考核登记表》1份，培训时间和参培人员与计划相符。 抽查“GBT19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训试卷试卷”2份，答卷人员为魏莉莉、张金睿，查《公司培训实施计划书》和《培训评价表》各1份，已完成评价。符合要求。 | 办公室 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了SDLHCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》共1册， SDLHCL-WJ(01-20)-2020《测量管理体系程序文件》共20个，覆盖标准的全部要素。发布实施时间为2020年5月8日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 企业产品依据的主要技术标准为FZT 25001-2012《工业用毛毡》、GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求》。 抽查《质量控制台账》1份，已对FZT 25001-2012《工业用毛毡》、GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求》等文件进行登记入账，符合要求。 | 办公室 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业SDLHCL-WJ10-2020《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由办公室质检部负责测量设备全过程管理。 查企业已将9台测量设备纳入《测量设备台账》中进行管理。查台账中出厂编号69501的“耐压测试仪”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。其校准日期为2020年02月28日，校准机构为“中国航发南方工业有限公司计量实验室”（中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L1247），查该测量设备周期间隔为12个月，校准证书信息和台账相符。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业SDLHCL-WJ12-2020《外部供方管理程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。 查《合格供方台账》，入账的测量设备主要供方为3家。抽查《测量设备供方资质调查评价表》1份，测量设备“耐压测试仪”供应商为 “南京民盛电子仪器有限公司”。查《检测设备供方评价表》1份，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查《合格供方台账（检定校准服务）》，入账的主要供方为1家。抽查《合格供方台账》中的检定校准服务供方 “中国航发南方工业有限公司计量实验室”，主要负责校准“千分尺、卡尺”等测量设备。 查《检定校准服务供方资质调查评价表》1份，已对检定校准服务方“中国航发南方工业有限公司计量实验室”的资质和能力完成了评价。查《检定校准服务供方评价表》1份，已对“中国航发南方工业有限公司计量实验室”的服务质量进行评价，符合要求。 | 质检部 供应部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了SDLHCL-WJ13-2020《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照SDLHCL-WJ09-2020《标识管理程序》，对体系内的测量设备，都进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查《计量确认过程验证记录表》1份，测量过程名称“毛毡厚度测量过程”，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了SDLHCL-WJ14-2020《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 查企业已编制了《测量设备封存申请表》，暂时无停用、维修的测量设备。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了SDLHCL-WJ10-2020《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了SDLHCL-WJ15-2020《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程21个、关键测量过程1个，重要测量过程5个，一般测量过程15个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查SDLHCL-GF-2001《毛毡厚度测量过程控制规范》1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 质检部 技术部 生产部 销售部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制SDLHCL-WJ16-2020《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 抽查了企业编制的《毛毡厚度测量过程测量不确定度评定报告》，评定方法正确，结果符合要求。见附件A《毛毡厚度测量过程测量不确定度评定报告》。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了SDLHCL-WJ17-2020《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。 企业测量设备委外服务方1家。抽查校准机构为“中国航发南方工业有限公司计量实验室”（中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L1247）。企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查质检部检测现场，编号为MS2670FAN的“耐压测试仪”，未粘贴计量确认标识，经确认该仪器未送检。不符合认证审核准则条款号：7.3.2 溯源性的要求。 | 质检部 生产部 | 不符合01 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程《毛毡厚度测量过程控制监视分析表及控制图》1份，在监控中使用了统计技术和监控图，符合要求。见附录C。 | 管理者代表 办公室 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查编号为SDLHCL-JL-2004《2020年度测量管理体系内部审核工作计划》，于2020年9月15日-16日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表张侃侃参与审核，对企业的管理层及6个部门进行了全要素的审核，出具了SDLHCL-BG-2002《2020年测量管理体系内部审核报告》。 查内审发现了1个不符合项，属于次要不符合项。查《测量管理体系不符合项报告》1份，涉及责任部门是生产部，涉及标准条款为“6.2.4标识”。查责任部门已进行原因分析，并制定了《2020年测量管理体系内审不符合项整改计划》，限期整改完成时间。查《2020年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2020年9月25日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 办公室 质检部 技术部 生产部 供应部 销售部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写SDLHCL-WJ18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查《毛毡厚度测量过程附录控制监视分析表及控制图》1份，已进行持续监控，符合要求。 | 管理者代表 办公室 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了SDLHCL-WJ19-2020不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业2020年9月15日-16日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 管理者代表 办公室 质检部 生产部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了SDLHCL-WJ20-2020《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2020年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2020年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理者代表 办公室 质检部 技术部 生产部 销售部 供应部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无有强制检定设备。 企业9台测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。 查文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 办公室 质检部 技术部 生产部 | 否 |