编    号：0254-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  九江萍钢钢铁有限公司

审核员：  吴勇强，许云，陶海泉                  审核日期： 2021年01月07日 上午至2021年01月08日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量目标及完成情况 | 5.3质量目标 | 查企业质量2020年12月质量目标完成情况： 1、测量设备周期受检率：100% 2、最高测量标准送往上级部门受检及时率为：100% 3、在用测量设备抽查合格率：100% 4、关键测量设备运行率：100% 各部门均有分解质量目标，按月统计质量目标完成情况，企业内部以《测量设备检查通报》在内部发文通报质量目标完成情况，按月考核。 查企业内部轧钢厂6月《测量设备检查通报》中有1台超期设备，但该部门6月测量设备周期受检率统计为：100% 建议：企业开展质量目标统计数据的核查。 | 自动化部 检测部 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 动力厂 | 否 建议项 |
|  | 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1．2能力和培训 | 企业2020年度培训计划共有152项，其中外部培训11项，内部培训141项。查《电子秤基础知识培训》，培训时间：2020年6月3日，培训人数：19人，培训课时：4课时，培训方式为集中授课，考核方式为考试。有培训效果评估表，培训签到表，考试成绩表等相关记录和评价记录；查《常用能源计量计器基础知识培训》，培训时间：2020年12月9日，培训人数：8人，培训课时：2课时；培训方式为集中授课，考核方式为考试。有培训效果评估表，培训签到表，考试成绩表等相关记录和评价记录。各项已完成的培训项目归档材料完整。受疫情影响，部分外培项目未按计划开展，延期进行。 | 人力资源部 | 否 |
|  | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查天平间，砝码（20466）标识清晰，有效期2021年9月17日；温湿度计（1#）有效期2021年5月4日.现场能提供JJG1036检定规程，规程受控。查电子天平检定记录（QR/06.07），记录完整详实，符合要求。 查电能检定室，直流信号校准仪（210B297）标识清晰，有效期2021年9月10日；温湿度计（3#）有效期2021年5月4日.现场能提供JJG596检定规程，规程受控,温湿度记录符合要求。 查检测部，浊度仪（20110928）溯源到九江市计量所，在有效期内；微机控制电夜伺服万能试验机（31003026）溯源到九江市计量所在有效期内。 查检测部化验室1支热电偶无计量标识，检定或校准证书现场未能提供； 建议：计量标识脱落或损坏应及时补发，有修正值的量具应提供证书。 查检测部保压时间设定表的油压表的检定时间为2014.3.27，管理人员解释为C类，但台账无此类设备。 建议：完善C类量器具台账 查用第三方校准证或检定合格证代替计量确认标识。 建议：企业外检设备做完验证后更换企业内部计量标识。 可燃气体报警器纳入了安全体系管理，但未纳入测量管理体系进行管理。 建议：可燃气体报警器属于计量设备，建议纳入测量量管理体系进行管控。 查炼铁厂烧结车间现场一测量冷却油温度热电偶损坏，车间改用测温枪（096323774）测量管道外壁代替油温测量。 建议：进一步加强对生产车间开展监督，对改变原有测量方法要进行充分论证，否则尽量不改变原有测量方法。 查动力厂测量设备台账共登记有1047台套测量设备，其中A类156项，B类79项，C类12项，未按A、B、C类分类建立测量设备台账。查测量设备台帐编号为LS1256,型号/规格：（0~25）mm外径千分尺，检定证书设备编号为量2020020412，检定日期2020.02.04，有效期021.02.03，检定结论合格，台帐与检定证书和实物均一致。 查炼钢厂测量设备台账共登记有929台套测量设备，其中A类50项，未按A、B、C类分类建立测量设备台账。查测量设备台帐编号为X058846红外测温枪，检定日期2020.04.27，有效期2021.04.26，检定结论“限用”，实物上粘贴的是“合格”标识。 建议：企业加强对人员培训和计量标识管理。 查轧钢厂测量设备台账共登记有241台套测量设备，其中A类5项，未按A、B、C类分类建立测量设备台账。查测量设备台帐编号为9229电子台秤，检定日期2020.08.21，有效期2021.08.20，检定结论“Ⅲ”，检定证书编号为衡2020082101，台帐与检定证书和实物均一致。 测量设备使用环境条件均满足要求。 | 自动化部 检测部 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 动力厂 | 否 建议项 |
|  | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查水质浊度测量过程中浊度仪（20110928）溯源到九江市计量所，在有效期内，开展验证。 微机控制电夜伺服万能试验机（31003026）溯源到九江市计量所在有效期内。试验机测量过程中所用微机控制电夜伺服万能试验机（31003026）溯源到九江市计量所在有效期内，验证有效。 查动力厂型号（0~1.6MPa）,编号1480920压力表经江西省九江市湖口县计量所检定，检定证书编号为2020力（压）第1681号。检定日期2020.09.05，有效期2021.03.04，检定结论合格， 检查了编号为QR/JG24的《测量设备计量确认记录表》，对该压力表检定证书上的所有内容的正确性进行了确认，确认时间：2020.09.06 ，确认人：邬江萍。 | 自动化部 检测部 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 动力厂 | 否 |
|  | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业2020年未新增关键测量过程，目前已识别12项关键测量过程，抽查水质浊度测量过程编制测量过程控制规范进行控制，进行了有效性确认。 | 自动化部 检测部 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 动力厂 | 否 |
|  | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查水质浊度测量过程，开展了测量不确定度评定，测量不确定度评定记录中U和k的表示应为斜体，Uc和Urel概念混淆。 建议：开展测量不确定度相关培训。 | 自动化部、自动化部 检测部 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 动力厂 | 否 建议项 |
|  | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定年度内审计划，开展对测量管理体系开展持续监控；每月开展内部检查，发布体系标准运行管理通报，取得较好效果。 | 自动化部 检测部 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 动力厂 | 否 |
|  | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 已制定《九江萍钢钢铁有限公司2020年度测量管理体系内审计划》并于2020年10月11- 23日按计划实施。 内审共发现2项不符合。内审结论为：公司能够按体系要求运行体系，建立了持续改进的机制。 内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告，不符合项已于2020年11月19日整改完成。 内审整改材料中缺少整改归零的支撑材料。 建议：内审不符合项整改要求相关部门提供支撑证据材料。 企业于2020年12月8日开展了管理评审，会议由公司副董事长饶东云主持，汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。提出2条改进策略1、通过培训提高测量工作的准确性；2、完善管理制度，加强监督检查力度。 | 自动化部 | 否 建议项 |
|  | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年度2不符合项已整改归零 |  | 否 |
|  | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业建立13项计量标准，查F2等级公斤组砝码标准装置计量标准考核证书有效期到2021年 11月20日、（0.05级）三项电能表标准装置计量标准考核证书有效期到2021年 11月20日，按要求均送外部计量机构溯源。所抽查原始记录涉及长度、力学等专业，均使用法定计量单位，符合要求。企业无定量包装产品。 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动，在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 | 自动化部 检测部 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 动力厂 | 否 |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 主要能源品种包括：电、水、煤、焦炭、煤气，年耗239.5424万吨标准煤。属于重点用能单位。企业的能源测量设备配备和准确度等级满足要求。经过对2020年11月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，查西区产转炉煤气34244848吨，损耗控制在1.8%，对重要的能源数据能定期进行监视核查能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 自动化部 检测部 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 动力厂 | 否 |
|  | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查用能单位4台件，主要次级用能单位测量设备13台件，主要用能设备11台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 自动化部 检测部 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 动力厂 | 否 |