编     号：0291-2020

现场审核记录

企业名称：_江苏恩华药业股份有限公司_

审核员：___郭力___ 审核日期： 2020年12月29日 下午-2020年12月31日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4总要求 | 公司的原料由江苏恩华药业股份有限公司贾汪分公司提供并由集团进行检验，主要测量要求是生产过程质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理层 管理者代表 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 |  |
|  | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问固体制剂车间、固体制剂车间Ⅱ等相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料检验、生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 管理层 管理者代表 |  |
|  | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 公司制定了企业计量工作方针及5项计量工作目标。 企业目标已分解到各部门，有具体指标可测量。每月由质量管理部统计考核，均能达标。 | 管理层 管理者代表 |  |
|  | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 有记录清单，有记录保存期限规定，有记录编号，查《计量巡查计量》，对固体制剂车间巡查记录：测量设备标识，封印、外观及运行状态正常、完好。计量管理员郝大壮，巡查日期2020.5.29. | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 |  |
|  | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？计量单位使用情况？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 计量法制要求 | 查：测量设备台账已对测量设备进行ABC分类管理。测量设备共1086台。测量设备均送法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准。 查：移液枪100-1000μL，编号DN20304490002，校准日期2020年7月30号，建议复校时间间隔1年。 现场在用的测量设备的计量确认合格标识齐全，完好，符合要求。 测量设备台账信息和证书一致。 生产车间要求环境条件温度(10-30)℃，相对湿度（10-60）%RH，配备的编号08080663温湿度记录仪的校准证书：校准日期2020.10.15，确认周期12个月，经东莞市帝恩检测有限公司校准，满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 |  |
|  | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 |  |
|  | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《测量设备计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 |  |
|  | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《测量设备标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 |  |
|  | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了35个测量过程，抽查其中关键测量过程17个。编制了《测量过程控制明细表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 |  |
|  | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了药片硬度。测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 |  |
|  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为徐州市质量技术监督综合检验检测中心，东莞市帝恩检测有限公司，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 |  |
|  | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《监视和不合格控制程序》文件规定要求进行控制。 | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 |  |
|  | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理规程》，《偏差管理规程》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理层 管理者代表 |  |