编号：0137-2018-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | | | | | 审核员 | 胡琳 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术中心  （唯怡南区） | 化学需氧量（COD）在线自动监测仪 | 61260540 | CODcr | 10% | CODcr溶液标准物质*Urei=1%,k=2* | 德阳市计量测试所 | 2020.05.29 | √ |
| 技术中心  （唯怡西区） | 手持糖量（含量）计 | 0463102 | A-458 | 5.0% | *标准蔗糖溶液U*=1.0%，*k*=2 | 德阳市计量测试所 | 2020.05.27 | √ |
| 技术中心  （唯怡西区） | 手持糖量（含量）计 | 0463074 | A-458 | 5.0% | *标准蔗糖溶液U*=1.0%，*k*=2 | 德阳市计量测试所 | 2020.05.27 | √ |
| 技术中心  （美信） | 酸度计 | 600408N0018100110 | PHS-3C | 0.01级 | 酸度计检定仪0.0006级 | 德阳市计量测试所 | 2020.05.27 | √ |
| 技术中心  （美信） | 酸度计 | 1010005 | PHS-3C | 0.01级 | 酸度计检定仪0.0006级 | 德阳市计量测试所 | 2020.05.27 | √ |
| 四川蓝剑蓥华山矿泉水有限公司 | 实验室PH（酸度）计 | C025582932 | FE28 | 0.01级 | 酸度计检定仪0.0006级 | 什邡市计量检定测试所 | 2020.8.20 | √ |
| 四川蓝剑蓥华山矿泉水有限公司 | 紫外分光光度计 | 31265C8 | UV-1800 | A段Ⅱ级 | 紫外可见光透射比标准滤光片*Urei=0.37%k=2* | 德阳市计量测试所 | 2020.8.20 | √ |
| 技术中心  （美信） | 精密压力表 | 5186 | (0-1)Mpa | 0.4级 | 0.025标准压力计 | 德阳市计量测试所 | 2020.05.27 | √ |
| 审核综合意見：  公司已建立了0.4级精密压力表计量标准，测量设备全部送至什邡市计量检定测试所、德阳市计量测试所行了检定、校准。抽查了8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2021年01月04日 上午至05日 上午 (共1.5天)  审核员签字：胡琳 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**