编号：0076-2016-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 成都声立德克技术有限公司 | 审核员 | 胡琳 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质保部 | 水表检定装置（质量法） | 01 | ED-SLDK-F25 | 0.2级 | 流量标准检定装置V:*U*re1=5×10-5 (*k*=2)m:M1级t:*U*re1=5×10-7 (*k*=2) | 中国测试技术研究院 | 2020.7.23 | √ |
| 质保部 | 水表检定装置（质量法） | 02 | ED-SLDK-F40 | 0.2级 | 流量标准检定装置V:*U*re1=5×10-5 (*k*=2)m:M1级t:*U*re1=5×10-7 (*k*=2) | 2020.7.23 | √ |
| 质保部 | 水表检定装置（质量法） | 03 | ED-SLDK-F25 | 0.2级 | 流量标准检定装置V:*U*re1=5×10-5 (*k*=2)m:M1级t:*U*re1=5×10-7 (*k*=2) | 2020.7.23 | √ |
| 生产部 | 电子地上衡 | B349075377 | SCS-12 | Ⅱ级 | F1等砝码 | 2020.7.21 | √ |
| 生产部 | 电子数显卡尺 | 003 | （0-200）mm0.01mm | ±0.01mm | 5等量块 | 2020.8.21 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：企业未建立最高标准器，测量设备送中国测试技术研究院检定/校准，抽查5份测量设备，证书信息满足要求，量值溯源满足要求。 |
| 审核日期： 2021年01月07日 上午至2021年01月07日 下午 (共1.0天)C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\abc340baec5768368807bc485d2c1fb.jpg审核员签字：胡琳 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**