[image: image1.jpg]\




   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0132-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称：江苏微浪电子科技有限公司 
审核员： 叶明  [image: image2.png]


                           审核日期： 2021年1月9日

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业在一年中对测量管理体系运行做了哪些工作？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求

5.2 以顾客为关注焦点

	询问管理者代表刘广清在体系运行一年中所做的工作：主要是维护体系的有效运行，定期开展周期检定工作，对测量设备进行计量确认，对高度控制的测量过程做好监视工作。积极与企业开展在线校准科研项目，为企业在线测量探索可靠计量方案。
询问技术部刘建兵，企业建立的标准表法气体流量标准装置关键环节，通过不同喷嘴的开度来调节流量以满足用户的不同流量需求。
查员工计量专业培训，刘建兵等4人经常州市计量测试学会组织的技能培训中成绩合格。
	质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部
	否

	2
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
6.4 外部供方
7.3.2溯源性
	查标准表法气体流量标准装置2019年11月14日检定合格，并粘贴计量确认合格标识。

查外部供方评价，企业外送的测量设备由江苏省计量科学研究院、江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心、扬州市天域计量测试有限公司检定/校准，检测机构均具备检定/校准的资质。评价表中对检测机构的资质有效日期和项目范围填写不规范，与企业通过后，已立即安排整改。
抽查了编号M21010901的流量计检测的示值误差和重复性均在允许范围内。
查编号M20102101的气体涡街流量传感器检定合格，有效期至2021年10月27日。
	质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部
	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	抽查了标准表法气体流量标准装置的检定证书在有效期内，标准装置的其他附件进行了检定校准，标准装置计量确认有效。

	质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部
	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程
	抽查了DN100旋进旋涡流量计准确度测量过程的控制规范、有效性确认编制符合要求。
	质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部
	否

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	查DN100旋进旋涡流量计准确度测量过程的监视情况：企业编制了控制规范，并制定了监视计划。查对高度过程的监视，编号为M20102101和M20022704的气体涡街流量传感器在江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心的检定结果与企业标准装置检测结果一致，均符合1.0级计量等级。
	质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部
	否

	7
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业于2020年10月30日-10月31日，组织了测量管理体系的内部审核工作。按GB/T 19022-2003标准的要素要求，内审员以各部门职责为切入点，通过现场观察、查阅资料等来验证职责落实情况以及标准要求的完成情况。内审发现一般不符合项1项，不符合项为质检部对气打压设备没有保护装置。责任单位及时对存在的问题进行原因分析、措施整改，管理部门对整改情况验证闭环管理。查企业编制的审核计划中审核要素与相应受审部门的职责有偏差，与企业沟通后，已安排组织整改。
企业于2020年11月25日组织召开了测量管理体系的管理评审。会议由刘广清主持，总经理及部门领导参加。会议通报了体系内审和体系运行过程中发现的问题、目标完成情况、顾客反馈的信息、测量控制趋势等，针对问题制定了改进措施，提出评审报告。
	质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部
	否

	8
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	企业在上年度监督审核中未发现不合格项
	质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部
	否

	9
	强制检定
	计量法制要求
	抽查了企业建立的1项计量标准，气体流量标准装置在检定合格有效期内，标准装置中的16台喷嘴标准表也在检定有效期内。
抽查了编号为M21010901流量计的检定原始记录，均使用法定计量单位。
	质检部（计量管理）、技术部、采购部、销售部
	否


 3 / 3

