编    号：0132-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏微浪电子科技有限公司

审核员：  王树珍         审核日期： 2021年01月09日 上午至2021年01月09日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.4外部供方 7.3.2溯源性 | 企业有测量设备台账，已对测量设备进行ABC分类管理，企业建立了标准表法气体流量标准装置。 查生产部：标准表法气体流量标准装置，编号1204，2019年11月14日检定，有效期至2021年11月13日；喷嘴：编号PZ-1-1210-051 PZ-1-1201-0001，2017年7月21日检定，有效期至2022年07月20日；喷嘴：编号PZ-1-1210-051 PZ-1-1201-0001，2017年7月21日检定，有效期至2022年07月20日。有计量确认标识，测量设备的有关信息，和检定证书台账信息一致，环境条件满足要求。 查生产部，电路板检测工艺使用的EDS102CV数字示波器，编号：WL031, 2020年1月7日检定，有效期至2021年1月6日。 企业编制的《计量管理手册》第18条《外部供方》规定了外部供方评价要求，采购部负责测量设备采购供方管理、评价，编制了《外部供方评价表》，并对供应商进行评价，对供方进行管理。 | 生产部 质检部 采购部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业建立了《计量确认明细表》对检测能力进行分析，编制了《计量要求导出和计量验证记录表》导出重要测量过程的计量要求，验证方法正确。并根据《计量管理手册》第24条的要求，处理不合格的测量设备。 查：重要测量过程出厂检定测量过程（DN100旋进流量计准确度检定），测量设备验证方法正确，验证记录信息齐全，计量要求导出正确。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，对测量过程的重要性进行了识别，信息量全，共识别测量过程13个，其中有6个重要测量过程。制定了《计量管理手册》，明确了测量过程的实施和控制，对重要测量过程进行控制。采用《测量设备计量确认明细表》对测量过程进行验证确认，验证人为检定机构，应为测量过程使用人员，已与企业沟通，立即整改。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 《计量管理手册》第21条测量不确定度和溯源性文件满足标准要求。 现场抽查了DN100 旋进流量计准确度检定过程不确定度评定方法正确，见附件《DN100 旋进流量计准确度检定过程不确定度评定》。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 《计量管理手册》第23条审核与监视，满足标准要求。 抽查测量过程《DN100 旋进流量计准确度检定过程》进行了持续监视，见附件《DN100 旋进流量计准确度检定过程的X-R控制图》。 | 生产部 质检部 | 否 |