**测量设备溯源抽查表**

编号：0297-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  浙江维度仪表有限公司 | 审核员 | 李修权 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 品管部 | 耐震压力表 | YQ09015486 | （0～10）MPa | ±1.6级 | 压力表校准仪 0.05级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年12月12日 | √ |
| 品管部 | 耐震压力表 | YB03143620 | （0～4）MPa | ±1.6级 | 压力表校准仪 0.05级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年12月12日 | √ |
| 品管部 | 带表卡尺 | GE504116 | （0～150）mm | ±0.02mm | 量块：5等 | 温州市计量科学研究院 | 2020年07月07日 | √ |
| 品管部 | 带表卡尺 | 6210651592 | （0～200）mm | ±0.02mm | 量块：5等 | 温州市计量科学研究院 | 2020年07月07日 | √ |
| 品管部 | 绝压变送器 | 91U814382 8335 | EJA310E(0～110)kPa | *U*=0.04% (*k*=2) | 数字压力计0.05级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020年03月13日 | √ |
| 品管部 | 温度变送器 | 71104-016  | 902120/11 | ±0.5% | 标准铂电阻温度计二等多功能过程检验仪*U*=0.3℃ *k*=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020年03月13日 | √ |
| 品管部 | 音速喷嘴 | 161168 | 43 | 0.20% *k*=2 | pVTt法气体流量国家基准0.05% *k*=2 | 中国计量科学研究院 | 2018年03月14日 | √ |
| 品管部 | 音速喷嘴 | 190329 | 47 | 0.20% *k*=2 | pVTt法气体流量国家基准0.05% *k*=2 | 中国计量科学研究院 | 2018年03月14日 | √ |

|  |
| --- |
| 审核综合意見：抽查企业8台测量设备均送检至有相应资质的中国计量科学研究院、温州市计量科学研究院、深圳华科计量检测技术有限公司、上海捷祥测控技术有限公司等机构检定、校准，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2021 年 01月 07 日－2021 年 01 月 08日审核员签字： f3ad6f22ea16eadfd96beb286da0e43 部门代表签字：a6ae4af733a8e4b332bb1e0594c3749 |