编    号：0166-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__陕西缔忠罡制造有限公司__

审核员：李学弘                                 审核日期： 2021年01月07日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业质量目标完成情况； 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ 抽查企业外部供方控制情况。 | 4总要求 5.3质量目标 6.2.3记录 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.4外部供方 7.3.2溯源性 | 该公司管理层重视测量管理体系建设并结合公司实际强化测量设备和测量过程控制工作，确保顾客测量要求的实现和满足。组织开展顾客要求的文件转化和实施。 该公司制定了2020年度质量目标，按季统计考核，设定的计量目标在统计期均完成； 该公司建立了测量设备台账，共计60台件，全部实施了检定或校准，检定或校准证书信息与台账一致；并进行了验证，具有计量确认标识、记录，测量设备使用的生产现场和试验室环境条件符合技术文件规定； 在生产部检查发现 图号12ISDX240TA-170150“φ67.412”孔径检验用气动量仪未纳入测量设备台账管理，不符合GB/T19022标准6.3.1条款规定。 在技术质量部检查发现对该厂提供检测校准服务的外部供方：“深圳新广行检测技术有限公司”未实施评价并记录。不符合GB/T19022标准条款6.4要求。 | 管理层 综合管理部 技术质量部 生产部 | 是 01 02 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查了技术质量部编号1904024齿轮测量中心18919414CA三坐标测量机、130904113千分尺、13000173游标卡尺、190400321千分尺、180482924齿轮千分尺、1839193公法线千分尺、171257641叶片千分尺的计量确认记录，依据检验依据和图纸要求确定了测量要求，确定及导出了计量要求，并依据溯源结果实施了验证，基本符合要求；计量确认间隔和计量确认记录符合要求。 | 管理层 综合管理部、技术质量部、生产部 |  |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 抽查了该公司WK105-04230《工序协作检验卡》、陕西法士特汽车齿轮传动集团公司ZX05-021011《副箱驱动齿轮控制计划》等产品检验作业指导书等主要检测技术文件，均符合要求； 现场检测和检验室检验等均在技术文件规定的条件下实施，人员均持证上岗；抽查了2020年6-12月“首件、巡检、互检、终检检验报告单”等检测原始记录规范，符合要求。 该公司对“转向节总成侧孔径测量”识别为高控过程，详见“测量过程控制检查表”。 | 管理层 综合管理部、技术质量部、生产部 |  |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 7.3.2溯源性 | 对“转向节总成侧孔径测量”测量过程实施了测量结果的不确定度的评定，详见《不确定度评定报告》，符合要求。 查编号131102844千分尺校准证书，没有千分尺校正杆的溯源结果，不符合GB/T9022标准7.3.2条款规定。 | 管理层 综合管理部、技术质量部、生产部 | 是 03 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 该公司通过内部审核、管理评审、工艺纪律检查等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的监视方面，对“中间轴三档齿轮”、“转向节总成侧孔径测量” 使用了统计技术，编制了“-R控制图”。详见“监视记录”。 | 管理层 综合管理部、技术质量部、生产部 |  |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 2020年10月3日由王孝飞、王乐对企业测量管理体系实施了内部审核，出具了两个一般不符合项，于2020年10月19日完成了整改； 2020年10月24日王晓文主持了测量管理体系管理评审会议，提出了两项改进建议，体系运行正常有效。 | 管理层 综合管理部、技术质量部、生产部 |  |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 8.4改进 | 查DZG-JL29-02“顾客投诉再发生防止对策”中间轴三档齿轮公法线测量过程因量具使用不当造成不合格测量过程； 针对该不合格测量过程采取了纠正措施，但没有制定预防措施，不符合GB/T19022标准8.4.3条款规定。 | 管理层 综合管理部、技术质量部、生产部 | 是 04 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 该企业没有强制检定计量器具，耗能为电能和水，均由地方水电供应部门控制。2020年耗能折标准煤36.9吨。 | 管理层 综合管理部、技术质量部、生产部 |  |