编    号：0010-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：   江苏华昌化工股份有限公司

审 核 员：                                          审核日期：2021 年 1 月 9 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：气相色谱仪（编号：US14393014）计量确认日期2020.3.2有效期：2021.3.1 电子平台秤（编号：407352） 计量确认日期2020.3.22，有效期：2021.3.23 硫化氢气体检测仪（5171710310143） 计量确认日期：2020.6.24，有效期2021.6.23 电子汽车衡（1207241200）计量确认日期2020.6.7，有效期：2021.6.8 测量设备均处于有效的校准状态；有计量确认状态标识；使用环境条件满足要求，使用环境温度记录，无需修正；测量设备的相关信息和检定证书台账信息一致。 | 技术中心 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | - 原料丙烯含量分析测量过程，测量技术要求：丙烯含量≥98.6%，计量要求：≥98.6%，测量范围：（0-100）% 测量设备：气相色谱仪，计量特性：检出限≤5×10-10g/s； U=5% k=2；重复性：RSD≤0.3% 原料丙烯含量分析测量过程识别正确；配备的测量设备气相色谱仪(编号：US14393014)经张家港市计量测试所检定合格。 2.煤的发热量分析测量过程，测量技术要求：发热量≥20064J/g，计量要求：26457J/g，测量范围：（16000-40000）J/g，测量设备：自动量热仪，计量特性：U=0.2% k=2；重复性：≤0.01% 煤的发热量分析测量过程识别正确；配备的测量设备自动量热仪（编号：1808088a）经深圳市华测计量技术有限公司校准。 | 技术中心 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 2020年新增关键测量过程 12项 查：有毒气体(H2S)测量过程编制了《有毒气体(H2S)测量过程测量过程控制规范》对关键测量过程进行控制， 测量过程控制有效性确认符合要求。 | 技术中心 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对关键过程有毒气体(H2S)测量过程进行了测量不确定度评定，有不确定度评定报告 | 技术中心 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对有毒气体(H2S)测量过程按照计划频次进行了持续监视监视，做了有毒气体(H2S)测量过程监视控制图 | 技术中心 | 否 |