编    号：0236-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__宝鸡丰信机械铸造有限公司__

审核员：__        审核日期： 2021年01月10日 上午至2021年01月11日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理张云尚、管理者代表陈志弟。 制订的测量体系文件和企业相关制度、顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门技术质量部部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、成果交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项。已经制定《2020年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 综合部负责统计公司质量完成情况。提供了《计量目标统计表》统计数据已达成质量目标。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质量管理部负责测量设备全过程管理。 提供《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有41台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 三坐标检测室环境控制为温度20℃±2℃，相对湿度≯60%RH，查监视记录满足要求。 企业所有测量设备的使用无环境特殊要求。 抽查：编号99776，千分尺 校准日期：2020年10月16日；编号6705040696，带游标卡尺 校准日期：2020年10月16日；编号：161128 智能铁水在线分析仪 校准日期：2020年10月16日，经计量确认有合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 4 | 企业是否对满足计量能力的外部供方进行评价和选择 | 6.4外部供方 | 提供《计量合格供方名录》及评价记录。 查看合格供方名单和供方评价表，该公司未建立计量标准，测量设备全部送至宝鸡市质量技术部检验检测中心、深圳国检计量测试技术有限公司、深圳市中检计量检测技术有限公司校准，量值溯源性符合管理的要求。 查技术质量部，编号2014-0704三坐标测量机，在2020.年10月11日由西安力德测量设备有限公司进行了校准，但未对其检测能力进行评价。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 01 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认一览表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。 查，关键测量过程取力器壳体基准孔内径测量导出计量要求和验证记录，过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。《计量确认过程验证记录》，测量过程名称、验证项目：计量器具名称、校准结果、测量过程技术要求、验证过程记录、确认结果确认人、确认日期等设备的计量确认记录表，符合要求。 查编号：9006735 直读光谱分析仪，校准日期：2020.10.16；查编号：1000167 高度尺 校准日期：2020.10.16；编号：99776 外径千分尺 校准日期：2020.10.16，均有计量确认、验证记录。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 |  |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了12个测量过程，其中关键重要测量过程1个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查取力器壳体基准孔内径测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了取力器壳体基准孔内径测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 8 | 测量结果是否能追溯到SI单位标准 | 7.3.2溯源性 | 抽查企业8份计量证书，分别为编号HC68621621425 压力表；编号J39473A深度百分表；编号6705040696游标卡尺；编号1642 千分尺等满足溯源要求，详见测量设备溯源抽查表。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年11月26日 组织了公司测量管理体系内审，管理者代表胡少波为组长，成员：张伟、张峰娟。对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2020年12月10日完成整改。 已于2020年12月19日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 管理评审共提出2项改进建议及措施，加强人员培训，建立改进机制，确保过程控制等方面。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 11 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 12 | 查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 根据现场抽查1个关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。 根据2020年《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 13 | 有无不合格测量设备？ 是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。企业发现 不合格的测量设备均进入报废程序。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 14 | 如何采取预防措施？ 对上次认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 2020年内审的不符合项已经实施纠正和纠正措施，经过验证，措施有效。 查2019年12月17-18日初次审核时的不符合已经整改完毕，经验证符合要求，不符合已经关闭。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 15 | 强制检定 | 计量法制要求 | 工艺文件、质量记录、校准和鉴定报告等均采用法定计量单位，法定计量单位使用情况较好。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件，强检测量设备3台已进行检定。 该企业规模小，不是能耗大户，2020年全年能耗：75吨标准煤。 | 管理层 综合部 技术质量部 生产部 车间 | 否 |