受理编号：0262-2019-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 电光防爆科技股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 照度计 | S778958 | LX1010B | ±4% | 发光强度标准装置 一级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2020.3.27 | √ |
| 质保部 | 声级计 | 00636312 | AR824 | ±1.5dB | 声校准器 LS级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2020.3.30 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 109110065 | 0-150mm | ±0.02mm | 标准量块 4等 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020.3.4 | √ |
| 生产部 | 百分表 | 22058 | 0-5 mm | ±0.20mm | 指示表全自动检定仪MPEV: ±3 μm | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020.3.4 | √ |
| 质保部 | 邵氏硬度计 | 812517032327 | LX-A | ±0.5HA | 数字式邵氏硬度计检定装置 0.1级 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020.3.4 | √ |
| 生产部 | 工频耐压试验台 | 2015030605 | GCNY | ±5% | 耐电压测试仪校验仪 ACV/DCV/ACI/DCI ±(0.5%读数+2字) T:±1% | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020.3.5 | √ |
| 质保部 | 大电流特性试验台 | JY-034 | DL-2000A | Urel =1% k=2 | 高压表 1.0级 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020.3.4 | √ |
| 生产部 | 压力表 | （0-1.6）MPa | 160717465.31 | 2.5级 | 精密压力表标准装置 0.4级 | 瑞安市计量测试检定所 | 2021.1.12 | √ |
| 审核综合意见： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准，分别为：上海市计量测试技术研究院、乐清市质量技术监督检测院、瑞安市计量测试检定所。查 8份测量设备校准证书、检定证书全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年1月13日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |