编    号：0262-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：电光防爆科技股份有限公司

审核员：  吴素平                                  审核日期：2021年01月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年11月20日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个次要不符合项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。 企业于2020年12月10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业石晓霞总经理主持，根据管理评审内容的要求，管代齐东迁及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，各部门汇报了各部门体系工作的运行情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层 质保部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质保部 综合 管理部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查 Q/DGGF G002-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，有具体指标可测量，查QR-6.2-01《测量管理体系质量目标及完成一览表》，2020年的质量目标由质保部统计考核，均达标。 | 质保部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的23个测量过程、其中17个重要的测量过程（钢板称重、真空断路器动作特性检测、工频电压测试、隔离开关回路电阻测试、耐压值零位校准、隔爆参数检验、绝缘电阻检测）等，抽查了重要测量过程：耐电压零位校准测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见耐电压零位校准测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《耐电压零位校准测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《耐电压零位校准测量过程监视统计记录表》及《耐电压零位校准测量过程质控图》。 | 质保部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个不符合项： 1.抽查编号160717465.31，2.5级0-1.6MPa,压力表，有效期至2019.8.25,到期未检定、校准，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准7.3.2 条款。 企业采取的纠正措施：提供了编号160717465.31，2.5级0-1.6MPa,压力表的检定证书，证书编号FP21010343,检定日期2021年01月12日，有效期至2021年07月11日，已溯源至有资质的瑞安市计量测试检定所，符合要求。 2.抽查供应部（仓库）现场使用的一台编号10195，Ⅲ级SCS-100,0-100t电子汽车衡未检定校准。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。 企业采取的纠正措施： 因去年疫情的影响及当地法定计量检定机构的检定项目测量范围能力有限，未能对此100t电子汽车衡进行整改检定，审核组进行现场年审时，此不符合项未能完成整改，企业提供了“关于不符合项未按期整改的说明”，详见附件，待企业整改结束后，再上传电子汽车衡检定证书。 上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上第一个不符合项已整改完成，同意关闭。 第二个次要不符合项未整改结束，待企业整改结束，上传电子汽车衡检定证书后，再关闭。 | 质保部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质保部 综合 管理部 | 否 |
| 7 | 强制检定、法定计量单位的使用情况。 | 计量法制要求 | 根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业6台件强制检定计量器具， 按照强检计量器具管理要求进行了管理，在有效期内使用，满足要求。 检查了质保部、综合管理部的相关质量记录，均能使用法定计量单位。 | 质保部 综合 管理部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部管理水平提升、产品招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 综合 管理部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构的变更情况：企业的测量体系组织机构图中的供应部变更为物控部，其他部门没有变化。详见变更后的企业《测量体系组织机构图》。 | 综合 管理部 | 否 |